## Feuille de calcul
Centre Hospitalier :
Date : |  | Signature :
MACE : Méthode d'Analyse de la Criticité des dispositifs médicaux en Exploitation
Dispositif médical :
Criticité en exploitation: | 51.85% |  | Niveau de perception indésirable
Sercice Utilisateur :
Sevice Biomédical :
Choix | 1 | 2 | 3 | 4
1
Critères
SERVICE UTILISATEUR (Estimation de l'impact du critère sur la criticité)
Usage fait du dispositif médical (compétence du personnel, dangerosité de l'acte médical, ergonomie d'utilisation...) | Usage en service de soin ou HAD à risque faible | Usage en service de soin ou HAD à risque peu important | Usage en service de soin ou HADà risque important | Usage en service de soin ou HAD à risque élevé
4
Valeur technique (plus value ; vetusté fonctionnelle) du dispositif médical | Derniere génération | Génération actuelle | Génération vieillissante | Totalement obsolète
3
Dépendance du dispositif médical à un défaut de l'environnement technique | Compatible avec un fonctionnement continu | Plusieurs alternatives techniques envisageables | Une alternative technique | Inopérant en cas de défaut de l'environnement technique
2
Gravité des pannes en cas d’arrêt du dispositif médical | Aucune répercussion | Répercussions légères sur la qualité des soins | Répercussions sur la sécurité des soins | Répercussions graves sur la continuité des soins
4
SERVICE BIOMEDICAL (Estimation de l'impact du critère sur la criticité)
Classe CE du dispositif médical | I : faible degré de risque | IIa : degré moyen de risque | IIb : degré de risque élevé | III : degré de risque très sérieux
3
Vétusté du dispositif médical (fréquence d'usage, age, condition d'emploi) | Equipement neuf | Equipement mature | Equipement vétuste | Equipement à renouveler / réformer
2
Fréquence d'apparition d'une défaillance du dispositif médical ou de son environnement technique | Défaillance exeptionnelle | Défaillance rare | Défaillance occasionnelle | Défaillance fréquente
3
Détectabilité de la panne du dispositif médical, ou de son environnement technique | Facilement détectable | Détectable | Difficilement détectable | Non détectable/Aucun signe avant-coureur
1
Délai de la maintenance du dispositif médical, ou de son environnement technique | Délai court / dispositif de remplacement disponible | Service après vente rapidement disponible | Délai plus ou moins tolérable | Délai trés long et absence de dispositif de remplacement
1
0.51852
Nom des participants : Remarques :