| Tâches | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Renseigner le Cahier de Laboratoire. |  |  |  |
| Allumer le boîtier d’acquisition (bouton carré vert) |  |  |  |
| Allumer l’amplificateur (bouton carré rouge) [1] |  |  |  |
| Appuyer sur le bouton « reset » (bouton carré bleu). |  |  |  |
| Allumer l’ordinateur et rentrer le code d’accès. |  |  |  |
| Lancer et paramétrer [A] le logiciel d’acquisition COMPEND 2000. |  |  |  |
| Vérifier que les valeurs de l’effort tangentiel sont identiques [A]. |  |  |  |
| Nettoyer les surfaces des éprouvettes. |  |  |  |
| Peser séparément les 2 éprouvettes pour déterminer l’usure pondérale. |  |  |  |
| Serrer l’éprouvette dans le fond de la cuve. |  |  |  |
| (7) positionner le contre matériau dans le porte-échantillon et serrer les 2 vis. |  |  |  |
| SI contact surfacique (1) sinon (2) |  |  |  |
| (1) Poser le niveau à bulle sur le carter came. |  |  |  |
| Si contre-matériau a un contact surfacique (4) sinon (3) |  |  |  |
| (3)&(6) Modifier la taille du contre-matériau, puis (7) |  |  |  |
| (4) Vérifier l’alignement entre le contre-matériau et l’arête du carter came. |  |  |  |
| Si contre-matériau a un contact surfacique (5) sinon (6) |  |  |  |
| (5) Rabattre et fixer l’arceau. |  |  |  |
| Régler l’effort normal avec la manivelle. |  |  |  |
| Visser la molette 2 anti-desserrement de la manivelle. |  |  |  |
| Clipser l’enceinte et alimenter avec le gaz si l’essai est à réaliser sous atmosphère contrôlée (voir CdC). |  |  |  |
| Sur le PC, cliquer successivement sur « test séquence », « open », Choisir un programme de test existant ou en créer un (maxi 49 pas de programme). |  |  |  |
| Déclencher le test en cliquant successivement sur « test control panel », « data file », « open data file ». |  |  |  |
| Nommer le fichier dans lequel les données seront stockées. |  |  |  |
| Mettre des alarmes (ex : si dépassement du coefficient de frottement ou si le tribomètre est mis en danger). |  |  |  |
| Paramétrer le « heater » . |  |  |  |
| Lancer le programme. |  |  |  |
| Mettre l’extracteur en marche si dégagement de fumées. |  |  |  |
| Faire 3 essais pour calculer la moyenne et l’écart type. |  |  |  |
| Imprimer le graphe et/ou récupérer les valeurs sur clef USB pour traitement sur Excel. |  |  |  |

| Tâches | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser les opérations inverses pour démonter les éprouvettes. |  |  |  |
| Si débris, les récupérer au pinceau à usage unique |  |  |  |
| Peser les 2 éprouvettes |  |  |  |
| Nettoyer les 2 éprouvettes |  |  |  |
| Peser les 2 éprouvettes |  |  |  |
| Identifier les éprouvettes avec un marqueur , un stylo graveur ou deux étiquettes. |  |  |  |
| Ranger les éprouvettes dans un sachet ou une boite plastique (ré identifier) |  |  |  |
| En cas de conservation des éprouvettes, ranger la boite plastique dans un dessiccateur (maintenu sous vide O/N). |  |  |  |
| Arrêter l’amplificateur (bouton rouge carré) |  |  |  |
| Arrêter le boîtier d’acquisition (bouton carré vert) |  |  |  |
| Quitter le logiciel et arrêter le PC. |  |  |  |
| Renseigner le Cahier de Laboratoire |  |  |  |

Remarques d’amélioration :

Signature :