| Situation |
| --- |
| Date : |  | N° Bio : |  |
| Heure : |  | Type d'installation : |  |
| Intervenant : |  | Nb de tubes RX : |  |
| Service : |  |  |  |  |  |  |  |
| En vert : paramètres Afssaps |  |  |  |  |  |  |
| Mode(s) utilisé(s) : |
| Exactitude de la haute tension |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Temps d'exposition | 100 ms |  | Tension affichée | Tension mesurée | Pourcentage d'erreur |  |
| Courant | Imax/2 |  |  |  |  |  |
| ou Charge | 40 et 80 mAs |  | Kv min |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 Kv |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kv max |  |  |  |
| Répétabilité de la haute tension |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition | Tension mesurée | Pourcentage d'erreur | Moyenne Pourcentage |
| Temps d'exposition | 100 ms |  |  |  |  |  |
| Courant | Imax/2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Couche de demi-atténuation |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition | Kerma mesuré | Moyenne doses | Moyenne / 2 |
| Temps d'exposition | Mini 100 ms |  |  |  |  |  |
| Courant | Imax/2 |  | 1 |  |  |  |
| ou Charge | 40 et 80 mAs |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Epaisseur aluminium utilisée afin d'atteindre la valeur "moyenne / 2" |  |
| Reproductibilité du rayonnement de sortie |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition | Kerma mesuré | Rapport Kerma/mAs | Moyenne Kerma/mAs |
| Charge | 40 mAs |  |  |  |  |  |
| Temps d'exposition | Suivant installation |  | 1 |  |  |  |
| Courant | Imin à Imax |  | 2 |  |  |  |
| Taille du champ | 15 à 30 cm |  | 3 |  |  |  |

| Linéarité du rayonnement de sortie |
| --- |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition charge dif. | Kerma mesuré | Rapport Kerma/mAs | Moyenne Kerma/mAs |
| Charge | 40 à 250 mAs |  |  |  |  |  |
| Courant | Imax/2 |  | 10 mAs |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 mAs |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 mAs |  |  |  |
| Correspondance kerma x surface |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition | Kerma mesuré | Kerma x s. affiché | Kerma x s. mesuré |
| Charge | Représentative utili. |  |  |  |  |  |
| Taille du champ | Identique sur 2 expo. |  | 1 |  |  |  |
| Mesure surface du champ |  |  | 2 |  |  |  |
| Correspondance entre le champ lumineux et le champ RX |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | Bas Kv |  | Ecart sur X | Ecart sur Y | Somme des écarts |  |
| Charge | faible charge |  |  |  |  |  |
| Taille du champ | entre 20 et 30 cm |  |  |  |  |  |
| Correspondance entre le champ irradié et le recepteur d'image |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | Bas Kv |  | Ecart sur X | Ecart sur Y | Somme des écarts | Pourcentage |
| Charge | faible charge |  |  |  |  |  |
| Taille du champ | entre 20 et 30 cm |  |  |  |  |  |
| Vérification de la réponse des cellules "exposeur automatique" |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | N° cellule | Charge affichée | Moyenne |  |
| Temps d'exposition |  |  |  |  |  |  |
| Courant |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 et 3 |  |  |  |
| Kerma dans l'air à la surface d'entrée du patient |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | Réglage utilisation |  | Exposition | Kerma mesuré |  |  |
| Temps d'exposition |  |  |  |  |  |  |
| Courant |  |  | 1 |  |  |  |
| Taille du champ | 20 cm de coté |  |  |  |  |  |

| Résolution spatiale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |  |  |
| Tension | Bas Kv |  | Premier groupe de ligne visible |  |  |
| Taille du champ | 20 cm de coté |  |  |  |  |
| Critères d'acceptabilité |  |  |
| Listing des contrôles | Unité | Tolérance | Arrêt instal. | Résultats |  |  |  |
| Exactitude du générateur | % | 10% |  |  | < |  |  |
| Répétabilité du générateur | % | 5% | 10% |  | < |  |  |
| Reproductibilité du rayonnement | % | 15% |  |  | < |  |  |
| Répétabilité du rayonnement | % | 10% |  |  | < |  |  |
| linéarité du rayonnement | % | 15% |  |  | < |  |  |
| Kerma x surface | % | 25% | 35% |  | < |  |  |
| Géométrie faisceau (lumineux/X) | % | 5% |  |  | < |  |  |
| Géométrie faisceau (X/image) | % | 5% |  |  | < |  |  |
| Exposeur automatique (cellules) | % | 25% |  |  | < |  |  |
| Exposeur automatique (dose patient) | mGy | 10 | 20 |  | < |  |  |
| CDA | mm | 2,3 | 2 |  | > ou = |  |  |
| Résolution spatiale | pl/mm | 1,6 |  |  | > ou = |  |  |
| Exactitude de la haute tension |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Temps d'exposition | Utilisation clinique |  | Tension affichée | Tension mesurée | Pourcentage d'erreur |  |
| Courant | Utilisation clinique |  |  |  |  |  |
| Charge | Utilisation clinique |  | 60 Kv |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 Kv |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 Kv |  |  |  |
| Couche de demi-atténuation |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition | Kerma mesuré | Moyenne doses | Moyenne / 2 |
| Temps d'exposition | Utilisation clinique |  |  |  |  |  |
| Courant | Utilisation clinique |  | 1 |  |  |  |
| ou Charge | Utilisation clinique |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Epaisseur aluminium utilisée afin d'atteindre la valeur "moyenne / 2" |  |
| Correspondance kerma x surface |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |
| Tension | 70 Kv |  | Exposition | Kerma mesuré | Kerma x s. affiché | Kerma x s. mesuré |
| Charge | Représentative l'utili. |  |  |  |  |  |
| Taille du champ | Identique sur 2 expo. |  | 1 |  |  |  |
| Mesure surface du champ |  |  | 2 |  |  |  |

| Limitation de la taille du faisceau RX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |  |  |
| Taille du champ | 5 cm x 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension | Représentative l'utili. |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps d'exposition | Représentative l'utili. |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant | Représentative l'utili. |  |  |  |  |  |  |  |
| Débit de dose maximum au patient |  |  |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |  |  |
| Tension |  |  | Exposition | Kerma mesuré |  |  |  |  |
| Temps d'exposition |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Charge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution bas contraste |  |  |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |  |  |
| Tension | 70 KV |  | Valeur nominale de contraste |  |  |
| Temps d'exposition |  |  |  |  |  |
| Courant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution Spatiale |  |  |
| Paramètres : Afssaps et installation | Mesures |  |  |
| Tension | 70 KV |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps d'exposition |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critères d'acceptabilité |  |  |
| Listing des contrôles | Unité | Tolérance | Arrêt instal. | Résultats |  |  |  |
| Exactitude du générateur | % | 10% |  |  | < |  |  |
| Kerma x surface | % | 25% | 35% |  | < |  |  |
| Limitation de la taille du faisceau à RX | % | 5% |  |  | < |  |  |
| Débit de dose max à l'entrée du patient | mGy | 100 ou 200 * |  |  | < |  |  |
| Résolution bas contraste | pl/mm |  |  |  | < ou = |  |  |
| Résolution spatiale | pl/mm | Vf tableau |  |  | > |  |  |
| CDA | mm | 2,3 | 2 |  | > |  |  |
| * Nota = tolérance débit de dose est 100 mGy en radioscopie conventionnelle et 200 mGy en radioscopie interventionnelle |  |  |
| Résolution spatiale | Tolérance | Taille du champ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 11 à 13 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 | 15 à 18 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4 | 20 à 25 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 28 à 33 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 | 35 à 42 cm |  |  |  |  |  |  |