Exactitude de la haute tension

Placer le kVpmètre au centre du faisceau, à une distance du tube adéquate pour l’ensemble des mesures

Sélectionner sur le générateur une valeur de courant égale à la moitié du courant maximal (mAmax/2) généralement utilisée sur ce dispositif.

Si le courant n’est pas ajustable de manière indépendante, sélectionner une charge entre 40 et 80 mAs de manière que le temps d’exposition soit proche de 100 ms

Relever les tensions mesurées à la tension minimale utilisée dans la salle (kVmin, avec kVmin 50 kV), à 70 kV, et à la tension maximale utilisée avec le dispositif (kVmax)

Si les kV ne sont pas disponibles, placer à l’entrée du récepteur d’image un absorbant adéquat pour fixer les kV à des valeurs, si possible, proches de kVmin 70 kV et kVmax, ou aux kV disponibles

Répétabilité de la haute tension

Se placer dans les mêmes conditions que pour le contrôle de l’exactitude de la tension

Effectuer 5 expositions à 70 kV ou à la tension la plus utilisée si 70 kV n’est pas représentative de l’utilisation

Relever la tension mesurée

Dans le cas d’un générateur utilisant des commandes électromécaniques, effectuer ce contrôle en ayant fait, avant chaque exposition, monter la tension en faisant au préalable une « préparation de graphie », c’est-à-dire après avoir rendu le tube prêt à exposer, sans toutefois faire une exposition, pour modifier les réglages de manière intermédiaire, puis redescendre la tension.

Couche de demi-atténuation

Si le courant n’est pas ajustable de manière indépendante, sélectionner une charge entre 40 et 80 mAs de manière que le temps d’exposition soit proche de 100 ms

Relever les kermas et calculer leur moyenne

Lors du contrôle initial, refaire la même exposition en interposant une ou plusieurs plaques d’aluminium dans le faisceau, à une distance d’au moins 10 cm du capteur en direction de la source,

afin de déterminer les deux combinaisons de plaques qui permettent d’obtenir les 2 valeurs de kerma encadrant au plus près la moitié de la valeur moyenne calculée plus haut

En déduire la valeur de la CDA à 70 kV par interpolation semi-logarithmique entre les épaisseurs des combinaisons de plaques ainsi déterminées

Pour les contrôles périodiques, ne faire l’exposition que sur les deux épaisseurs d’aluminium permettant d’encadrer la CDA déterminée lors du contrôle initial.

Si les épaisseurs choisies ne permettent plus d’encadrer la CDA, recommencer la procédure pour le contrôle initial

Reproductibilité du rayonnement

placer le capteur du dosimètre dans le faisceau dans l’air au centre d’un champ dont les dimensions sont comprises entre 15 et 30 cm de côté ou de diamètre

lorsque le courant est ajustable de manière indépendante, exposer à 70 kV, à 40 mAs fixes,

en utilisant trois combinaisons courant-temps différentes couvrant la totalité de la plage utile des mA, en respectant le temps minimum imposé par l’appareil de mesure

Si une tension de 70 kV n’est pas représentative de l’utilisation de l’installation, choisir la tension la plus utilisée

Relever le kerma mesuré et déterminer le rapport kerma/mAs pour ces 3 expositions

Répétabilité du rayonnement

Effectuer 5 expositions à 70 kV à 40 mAs à mAmax/2 en relevant le kerma mesuré

Si le courant n’est pas ajustable de manière indépendante, effectuer ce contrôle de manière que le temps d’exposition soit proche de 100 ms.

Si le temps d’exposition n’est pas visualisable, effectuer des expositions tests en faisant varier les mAs de manière à mesurer le temps d’exposition et déterminer les mAs permettant de se rapprocher des 100 ms.

Les mesures de kerma peuvent être effectuées en même temps que les mesures de haute tension demandées au point 6.1.1.1.2.2 si l’appareil de mesure le permet.

Si la tension de 70 kV n’est pas représentative de l’utilisation, choisir la tension la plus utilisée

Linéarité du rayonnement

à 70 kV et mAmax/2, dans les mêmes conditions, faire une exposition aux mAs les plus proches de 10, 40 et 250 mAs, ou, si ce n’est pas possible, la valeur maximum des mAs, en mesurant le kerma.

Si ces valeurs ne sont pas représentatives de l’utilisation du dispositif contrôlé, effectuer le contrôle à la tension la plus utilisée en mesurant le kerma à 3 valeurs de la gamme de charges utilisée.

Mesurer la distance source-capteur de l’appareil de mesure

Relever le kerma mesuré à chaque exposition et déterminer le rapport kerma/mAs ramené à 1 mètre.

Correspondance Kerma x surface

Ce contrôle est effectué pour les équipements qui disposent d’un système d’affichage du produit kerma x surface

Placer le capteur du dosimètre au centre du faisceau sur un support non diffusant, pour une mesure du kerma

Faire une exposition à 70 kV en utilisant une charge et une taille de champ représentatives de l’utilisation et relever le kerma

placer un récepteur d’image test de taille légèrement plus grande que celle du champ contrôlé, à la place du capteur du dosimètre

Positionner également une règle radio-opaque au-dessus de ce récepteur d’image test, de manière à pouvoir déterminer la taille du champ

Faire une seconde exposition qui permette d’obtenir un cliché non saturé du champ exposé

La taille de champ contrôlée doit être la même que précédemment

Relever le produit kerma x surface affiché

Mesurer la surface du champ de rayons X sur le film

Vérifier que le produit kerma x surface affiché par l’équipement correspond au produit du kerma mesuré par le dosimètre et de la taille du champ mesuré, en tenant compte de toute donnée utilisée par le dispositif dose-surface

Correspondance entre champ lumineux et RX

Ce test est effectué pour tout collimateur pouvant fonctionner en mode manuel

La taille de champ contrôlée doit être comprise entre 20 et 30 cm de côté

Pour le contrôle, utiliser un récepteur d’image test plus grand que le champ contrôlé

dans le cas où le récepteur d’image de l’installation n’est pas un capteur plan, placer également un récepteur d’image dans son support habituel

Placer le récepteur d’image test avec le dispositif d’essai ou la règle radio-opaque sur le support patient

Ajuster la collimation du faisceau lumineux sur les repères de l’objet-test selon le critère retenu pour préciser les bords des champs

Ou repérer le milieu de chaque bord du champ lumineux avec les 4 marqueurs radio-opaques.

Exposer à bas kV, avec une charge permettant d’obtenir un noircissement satisfaisant de l’image et/ou des clichés

Mesurer, sur les deux axes principaux, l’écart entre le champ de rayonnement X sur les clichés et/ou l’image obtenus et le champ lumineux matérialisé par les repères radio-opaques de l’objet-test ou des marqueurs

| Correspondance entre champ irradié et recepteur d'image |
| --- |
| Ce contrôle n’est pas requis pour les dispositifs mobiles de radiographie |
| Si le collimateur dispose d’un automatisme, faire ce test avec l’automatisme en fonctionnement |
| Sélectionner la distance source-récepteur la plus petite possible ou la distance pour laquelle les champs du récepteur d’image sont affichés |
| Dans le cas où le récepteur d’image de l’installation n’est pas un capteur plan, placer un récepteur d’image de dimensions comprises entre 20 et 30 cm de côté dans son support habituel |
| Dans tous les cas, placer, à proximité de la source, un récepteur d’image test de plus grande dimension que le champ contrôlé, de manière à couvrir une surface supérieure à celle du champ et noter la distance entre le foyer et ce récepteur d’image test |
| Placer le dispositif d’essai ou la règle radio-opaque au-dessus du récepteur d’image test et le centrer sur le champ de rayons X |
| Faire une ou deux expositions successives, à bas kV, en ôtant, si besoin, le récepteur d’image test pour la deuxième exposition, sans déplacer le dispositif d’essai ou la règle radio opaque, de manière à obtenir un noircissement satisfaisant, d’une part, sur le récepteur d’image test et, d’autre part, sur le récepteur principal ou le capteur plan |
| Déterminer l’écart entre les limites du champ de rayons X sur le récepteur d’image test et les limites du récepteur d’image principal de l’installation après corrections géométriques nécessaires |
| Vérification de la réponse des cellules (exposeur automatique) |
| Placer le fantôme équivalent patient sur le support patient en recouvrant la cellule sélectionnée |
| Ouvrir largement le collimateur |
| Faire une exposition à 70 kV |
| Relever le nombre de mAs |  |  |  |  |
| Recommencer pour chaque cellule sans récepteur d’image ou avec le même récepteur d’image |
| En cas de présence de plusieurs cellules, recommencer avec toutes les cellules sélectionnées simultanément, si possible |
| Kerma dans l’air à la position de la surface d’entrée du patient (exposeur automatique) |
| Placer le capteur de l’appareil de mesure de manière à mesurer le kerma dans l’air sans effet du rayonnement diffusé |
| Si la source est sous le support patient, à 1 centimètre au-dessus du plan du support patient |
| Si la source est au-dessus du support patient, à 20 cm au-dessus du support patient |
| Placer le tube de rayons X à la distance du récepteur d’image habituellement utilisée et ouvrir avec un champ de 20 cm de côté ou de diamètre dans le plan du récepteur d’image |
| Faire une exposition en mode manuel à 70 kV en utilisant les mAs les plus proches possibles des mAs trouvés au point " vérification des cellules". En cas de présence de plusieurs cellules, choisir les mAs trouvés avec toutes les cellules sélectionnées simultanément |
| Déterminer le kerma à la surface d’entrée du patient corrigé au nombre de mAs mesuré au point précédent |
| Résolution spatiale |
| placer le fantôme équivalent patient sur le support patient et la mire sur le fantôme, du côté du tube, au centre d’un champ primaire à l’entrée du patient de 20 cm x 20 cm ou de taille adaptée au récepteur d’image, |
| dans le cas des installations numériques, la mire doit être positionnée à 45° des lignes de balayage de l’image |
| dans le cas des dispositifs intégrant un amplificateur de luminance, choisir le champ le plus proche de 20 cm |
| utiliser la distance foyer-récepteur d’image la plus courante |
| Pour les équipements sans cellule, sélectionner 70 kV et une charge suffisante pour que le noircissement de l’image soit satisfaisant notamment une densité moyenne d’au moins 1,3 pour les films et un indice de sensibilité dans les limites fixées par le fabricant pour les plaques ERLM |
| Dans le cas où le dispositif intègre un capteur plan ou dans le cas de la numérisation par amplificateur de luminance, l’image doit être affichée de manière qu’un pixel de l’image corresponde à un pixel de l’écran |
| En partant des fréquences les plus basses, identifier le premier groupe de lignes confondues. |