##### SOMMAIRE

1. OBJET

2. DOMAINE D'APPLICATION

3. PERSONNES IMPLIQUEES

4. DESCRIPTIF

5. DOCUMENT DE REFERENCE

6. DOCUMENTS ASSOCIES

ANNEXES

Définitions

Terminologie

Logigramme

##### LISTE DE DIFFUSION

| Services destinataires pour application | Services destinataires pour information : |
| --- | --- |

# OBJEt

Cette  procédure précise l’ensemble des recommandations destinées à garantir le recueil des informations concernant l’évaluation des risques et d’identifier les incidents ou risques d’incidents liés à l’utilisation

# DOMAINE D'APPLICATION

Concerne tous les dispositifs médicaux munis du marquage CE

# PERSONNES IMPLIQUEES

Médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens de laboratoire, préparatrices en pharmacie, agents de service, techniciens de maintenance.

# DESCRIPTIF

2 - Procédure de traitement d’une alerte ascendante :

- Il y a un incident sur équipement et l’information arrive par :

  - OSIRIS,

  - Le service : chef de service, cadre, médecin,…

  - Panne,

- Recensement de l’alerte ascendante : création d’une ligne sur le dossier Excel et la compléter en fonction de la suite donnée à ce dossier.

- Analyse de l’incident :

  - Rien à signaler.

  - Confirmation de l’incident.

2.1 - Rien à signaler :

- Clôturer le dossier

- et remettre l’équipement en fonctionnement.

2.2 – Confirmation de l’incident :

- Isoler l’équipement et le transférer à l’atelier biomédical, s’il est transférable.

- Remplir la fiche CERFA par l’utilisateur ou le correspondant de matériovigilance.

- Faxer la fiche CERFA :

  - A l’AFSSAPS (Fax. : 01.55.87.37.02)

  - Au fournisseur

- Création d’un dossier concernant l’alerte ascendante.

- Classer le récépissé dans le dossier de l’alerte ascendante.

- Attendre l’autorisation de l’AFSSAPS pour transférer l’équipement chez le fournisseur.

- Attendre les résultats de l’enquête et le rapport de l’expertise.

- Attendre l’autorisation de l’AFSSAPS pour remettre l’équipement en fonctionnement dans le service.

- Clôture et classement du dossier.

Suivi de dossiers :

- Création de dossiers

- Courrier cadre et chef de service

- Traitement de l’alerte descendante

# DOCUMENT DE REFERENCE

. Code de la Santé Publique : L. 665

♣ Directive européenne n° 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs.

♣ Directive européenne n° 93/42/CEE relative aux autres dispositifs médicaux.

♣ Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la matériovigilance.

♣ Décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux.

♣ Circulaire n° 95-2498 du 10 mai 1995 relative à la matériovigilance.

♣ Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux.

♣ Arrêté du 16 juin 2000 relatif à la forme et au contenu des signalements d’incidents et risques d’incidents dans le cadre de la matériovigilance.

♣ Guide de la Matériovigilance.

# DOCUMENTS ASSOCIES

La fiche CERFA

Annexe

Définitions

Matériovigilance

Dispositif Médical

Référant Matériovigilant

Correspondant Matériovigilant

AFFASAPS

Fournisseur

Déclare un incident par Osiris, faxe

Analyser le dysfonctionnement

Faut-il signaler l’incident ?

Prendre en considération le dysfonctionnement

Contacter la personne qui signaler l’incident

Poser des questions1 ciblées au déclarant

Isoler l’équipement

Faxer la fiche à l’AFFASPS

Fax : 01.55.87.37.02

Réceptionner l’accusé de réception

Remplir la fiche CERFA

Réceptionner la fiche

CERFA

Pendre contacte avec le fournisseur pour la prise en charge du dispositif

Envoyer un accusé de réception

Créer un dossier de suivi de l’incident

Clôture et classement du dossier

Réparer l’équipement

après l’autorisation de l’AFFASAPS

Remettre l’équipement en service avec l’ l’autorisation de l’AFFASAPS

Oui

Non