**Annexe 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Salle de mammographie** |  |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : |  |  |  | **IMA05a** |
| **Objet** | **Critère** | **Exigences / Valeur mini** | **Pre-Requis verifier** | **Commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | Imagerie |  |   |
| **Accès** | Caractéristiques | dimensions : 120 x 200 cm sur circulation | dimensions : 120 x 200 cm sur circulation | conforme |
|  | Spécificités | Porte à âme pleine | Porte à âme pleine | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | 2,50 m | 2,50 m | conforme |
|   | Configuration | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |   |  |   |   |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | non  | non  | conforme |
|   | Occultation | Oui (si éclairement naturel) | oui |  conforme |
|   | Nature cloisons | Cloisons pleines protection rayons X | non  | non conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | Cf. exigences générales | Cf. exigences générales | conforme |
| **Revêtements** |   |  |   |   |
| Sols | Classement U.P.E.C. | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|   | Type | Souple | Souple | conforme |
| Murs | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Plafond | Lisse | Oui | Oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | Oui | Oui | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | 1 | 1 | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général  | 300 lux | 300 lux | conforme |
|   | Type d'éclairage | Direct ou indirect sur gradateur | indirect | conforme |
|   | PC normales | 5 | 5 | conforme |
|   | PC ASI biomédicales | 2 | 2 | conforme |
|   | Alimentation spécifique | 1 pour mammographe | non | non conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | 2 | 2 | conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Lave mains | 1 à commande non manuelle | 1 à commande non manuelle | conforme |
|   | Paillasse humide 1 bac | 1 | 1 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | Oui | oui | conforme |