**Annexe 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | **Scanner** |  | |  | **Code fiche :** |
| ACTIVITE : | Salle destinée à la réalisation de scanographies | | |  | **IMA02-** |
| **Objet** | **Critère** | | **Exigences / Valeur mini** | **pré-requis verifier** | **commentaire (conforme ou non conforme)** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | | Imagerie |  |  |
| **Accès** | Caractéristiques | | dimensions : accès 120 x 200 cm et liaison salle de commande 90 x 200 | dimensions : accès 120 x 200 cm et liaison salle de commande 90 x200 | conforme |
|  | Spécificités | | Portes à âmes pleines plombées |  | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre principale minimum | | 2,70 m | 2,70 m | conforme |
|  | Configuration | | Espace fermé | Espace fermé | conforme |
| **Enveloppe** |  | |  |  |  |
| Enveloppe verticale | Éclairement naturel | | Non | Non | conforme |
|  | Occultation | |  |  |  |
|  | Nature cloisons | | Protection rayons X : cloisons pleines, cloison vitrée mi-hauteur entre salle de commande et salle de scanner | Protection rayons X : cloisons pleines, cloison vitrée mi-hauteur entre salle de commande et salle de scanner | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / ponctuelle | | Masse du SCANNER 2 500 kg environ sur 2x3m | non | Non conforme |
| **Revêtements** |  | |  |  |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | | U4 P3 E2 C2 | U4 P3 E2 C2 | conforme |
|  | Type | | Souple | Souple | conforme |
|  | Autre | | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | Aucun joint de dilatation ou de fractionnement dans la pièce | conforme |
| Murs | Lisse | | Oui | oui | conforme |
| Plafond | Lisse | | Oui | oui | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique renforcé | | Oui | oui | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement général | | 500 lux | 500 lux | conforme |
|  | Type d'éclairage | | Indirect sur gradateur | Indirect sur gradateur | conforme |
|  | PC normales | | 4 | 4 | conforme |
|  | PC ASI administratif | | 1 pour appareillage informatique | 1 pour appareillage informatique | conforme |
| **Courants faibles** | Prises RJ45 | | 2 | 2 | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | | 1 | 1 | conforme |
|  | Vide | | 1 | 1 | conforme |
|  | Air médical | | 1 | 1 | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | | Oui | Oui | conforme |