**Annexe 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAL :** | | **Salle d'échographie** | |  | | **Code fiche :** | |  |
| ACTIVITE : | |  | |  | | **IMA05-** | |  |
| **Objet** | **Critère** | | **Exigences / Valeur minimal** | | **Pre-Requis verifier** | | **commentaire** |
| **Localisation** | Ensemble fonctionnel | | Imagerie | |  | |  |
| **Accès** | Caractéristiques | | dimensions : 120 x 200 cm sur circulation | | dimensions : 120 x 200 cm sur circulation | | conforme |
|  | Spécificités | | Porte à âme pleine | | Porte à âme pleine | | conforme |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | Hauteur libre minimum | | 2,50 m | | 2,70 m | | conforme |
|  | Configuration | | Espace fermé | | Espace fermé | | conforme |
| **Enveloppe** |  | |  | |  | |  |
| Enveloppe verticale | Occultation | | Oui (si éclairement naturel) | | Oui (si éclairement naturel) | | conforme |
| Enveloppe horizontale | Surcharge au sol générale / | | Cf. exigences générales | | Oui | | conforme |
| **Revêtements** |  | |  | |  | |  |
| Sols | Classement U.P.E.C. | | U4 P3 E2 C2 | | U4 P3 E2 C2 | | conforme |
|  | Type | | Souple | | Souple | | conforme |
| Murs | Lisse | | Oui | | Oui | | conforme |
| Plafond | Lisse | | Oui | | Oui | | conforme |
| Acoustique | Traitement acoustique | | Oui | | Oui | | conforme |
| **Postes informatisés** | Nombre | | 2 | | 2 | | conforme |
| **Courants forts** | Niveau d'éclairement | | 300 lux | | 300 lux | | conforme |
|  | Type d'éclairage | | Direct ou indirect sur gradateur | | indirect sur gradateur | | conforme |
|  | PC normales | | 2 + 1 pour négatoscope | | 2 + 1 pour négatoscope | | conforme |
| **Plomberie-sanitaires** | Lave mains | | 1 à commande non manuelle | | 1 à commande non manuelle | | conforme |
|  | Paillasse humide | | 1 | | 1 | | conforme |
| **Fluides médicaux** | O2 | | 1 | | 1 | | conforme |
|  | Vide | | 1 | | 1 | | conforme |
| **Traitement thermique** | Climatisation | | Oui | | Oui | | conforme |