## Feuil2
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Equipement | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation
EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Echographie | image pas net voir flou | 2 | 2 | 1 | 4 | mauvaise utilisation | formation | Service Biomédical ou le fournisseur | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Echographie | image pas net voir flou | 2 | 2 | 2 | 8 | défaut de la sonde | Remplacer la sonde | Service Biomédical | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Electrocardiographe ECG | Abscence du signal | 3 | 2 | 2 | 12 | défaut d'enregistrement | contrôle avec un testeur ECG | Service Biomédical | a la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Electrocardiographe ECG | Abscence du signal | 3 | 2 | 1 | 6 | défaut d'enregistrement papier non conforme | insérer le papier corespondant au DM | Service Biomédical ou le fournisseur | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Endoscope (Fibroscope, Coloscope, etc…) | contamination d'un patient par un endoscope infecté | 1 | 4 | 3 | 12 | défaut de décontamination | suivi des procédures de désinfection | infirmiers du service | pendant le lavage | contrôle de l'appareil avant usage
| Endoscope (Fibroscope, Coloscope, etc…) | contamination d'un patient par un endoscope infecté | 2 | 4 | 1 | 8 | mauvais stockage | suivi des procédures de stockage | infirmiers du service | pendant le stockage | contrôle des délais de stockage avant usage
| Lave endoscope | risque de contamination par défaillance des laveurs endoscopes | 4 | 2 | 1 | 8 | problème matériel (panne, etc,,,) | lavage dans les bacs ANIOS | infirmiers du service | à l'apparition de la panne du laveur | déclaration de non fonctionnement
| Laveur d’endoscopie | fuite et risque de contamination | 1 | 4 | 2 | 8 | une surpression d'endoscope | contrôle du cycle de lavage | service utilisateur | à l'apparition de la panne du laveur | Laver dans les bacs ANIOS
| Ensemble de radiologie mobile (au lit) | Irradiation des rayons X | 2 | 6 | 1 | 12 | Pannes | rappatrier un appareil d'un autre service | utilisateur | à l'apparition de la panne | déclaration de non fonctionnement

## Feuil3
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Equipement | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation
| Ampli de Brillance | Irradiation rayons X, Chocs électriques | 2 | 4 | 1 | 8 | Réglages des doses defectueux | Intervention et/ou Contrôle qualite | service biomedical ou fournisseur | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Appareil radio panoramique dentaire | Irradiation patient et envirronement suite aux rayons X | 2 | 4 | 1 | 8 | les boutons de réglages defectueux | Intervention et/ou Contrôle qualite | service biomedical ou fournisseur | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Bistouri électrique | brûlure patient, | 2 | 4 | 2 | 16 | mauvaise adhérence de l'électrode au patient, | declaration de materiovigilance | service et biomedical | immediatement | N° telephone, Biomedical et correspondant materiovigilance et fiches d'evenements indésirables
| Bistouri électrique | brulûre autour des électrodes, fuite courant | 2 | 4 | 2 | 16 | abscence des alarmes | Intervention | service biomedical ou fournisseur | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Chariot d'anesthésie | indisponiblité immédiat d'équipement nécéssaires | 2 | 4 | 2 | 16 | panne ou innattention | Vérifications préalable des dispositifs de sécurités, prévoir dispositifs de sécours, fiche de contrôle la journée d'anesthésie | responsabilité des utilisateurs | avant chaque examen | signalement des anomalies et prévoir le secours
| Chariot d’urgence | indisponiblité immédiat d'équipement nécéssiares | 2 | 4 | 2 | 16 | manque de contrôle | contrôle régulier de tous les DM stériles ou non stériles suivant la liste | responsabilité du service utilisateur | le suivi impératif des contrôles | le personnel soignant

## Feuil4
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Activité | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation
| Moniteur Cardiaque implantable | infection | 2 | 4 | 2 | 16 | mauvaise implantation | signalement matériovigilance et réimplantation d'un DM | responsable du service | à la reception d'une déclaration | N° tél du comité materiovigilance
| Moniteur Cardiaque implantable | deplacement de l'appareil à travers la peau | 2 | 2 | 1 | 4 | mauvaise implantation | réimplantion du dispositif | médecin | à la reception d'une déclaration | suivi du dossier patient
| Moniteur Cardiaque implantable | défaut de programmation | 1 | 2 | 2 | 4 | programmateur en défaut ou des électrodes | contrôle du dispositif | le fournisseur | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des interventions par la GMAO
| Moniteur Cardiaque implantable | sensibilité à la matière | 2 | 4 | 1 | 8 | causes allérgique ou rejet | signalement au médecin | responsable service | à la reception d'une déclaration du patient | suivi du dossier patient
| Moniteur de SAO2 (Saturomètre) | affichage des valeurs incorrectes | 2 | 2 | 2 | 8 | panne | Remplacement du capteur | service biomédicale | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Moniteur de SAO2 (Saturomètre) | affichage des valeurs incorrectes | 2 | 2 | 2 | 8 | panne ou mauvais paramétrages des valeurs | Intervention | service biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Moniteur automatique de tension artérielle | affichage des valeurs incorrectes ou pas d'affichage | 3 | 2 | 2 | 12 | panne | Intervention et parc de remplacement | service utilisateur et biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Moniteur image M1094 B Philips | Pas d'affichage du signal | 2 | 4 | 1 | 8 | panne | intervention ou remplacement (contrat d'entretien) | service biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Moniteur multiparamétrique de surveillance cardiaque (Scope associé ou non à un défibrilateur) | Risque de tomber en cas de manutention | 2 | 4 | 1 | 8 | innattention | Précautions de manipulation | infirmière soignante et médecin | pendant l'utilisation | formation à la gestion d'urgence

## Feuil5
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Equipement | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation | Soldé
EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Régulateur de vide | risque de contamination d'un patient à l'autre | 2 | 4 | 2 | 16 | filtres contaminés | changer les filtres à chaque patient | personnel soignant | A chaque patient | disponiblité des filtres
| Reprographe | blessure pour le patient | 2 | 2 | 2 | 8 | mauvais réglage des débits des doses / panne / | reduire les duréés d'expositions et suivi des consignes | Medecine du travail | immedaitement | N° telephone
| Réseau Exploration fonctionnelle respiratoire | inféction par transmission d'un germe patient à un autre | 2 | 4 | 2 | 16 | Embout buccal, | à chaquue patient changer l'embout buccale et placer filtres à usage unique | infirmier soignant | à chaque patient | à chaque examen
| Saturomètre/ oxymètre | Signal trop faible | 2 | 2 | 1 | 4 | pannes | SAV/ parc de secours | responable service et SBM | sans tarder | téléphone
| Scanner Light speed | Exposition aux rayons ionisants | 2 | 4 | 2 | 16 | augmentation des doses de radioactivité | limiter les doses | utilisateur | pendant les examens | suivi des recommenedations
| Sonde échographe | risque de tomber | 2 | 2 | 1 | 4 | innattention | suivi des procedures d'utilisation | utilisateur | pandant l'examen | suivi des recommenedations du constructeur
| Souleve malade | Blocage en position haute | 4 | 2 | 1 | 8 | panne | déblocage d'urgence voir manuel | Service utilisateur ou biomediacal | à la demande d'intervention | formation utilisateur et suivi GMAO
| Support mobile d’ampli / de scopie | blessure pour le patient | 2 | 1 | 1 | 2 | innattention | meilleurs utilisation du dispositifs médical par les utilisateurs | service biomédical | demande d'intervention | suivi de la GMAO et formation
| Support pousse seringue | chute | 2 | 1 | 1 | 2 | innattention | formation | personnel soignant | pendant les soins | demande d'intervention pour faire les formations
| Table télécommandée radiographie | manque de contrôle du mouvement de la table | 2 | 4 | 1 | 8 | panne | intervention de la société | service Biomédiacal | à la demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO

## Feuil6
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Equipement | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation | Soldé
EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Thermomètre automatique Tympanic | Non detection | 3 | 1 | 2 | 6 | pannes | prevoir un parc de secours | Biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intevention par la GMAO
| Traitement d’eau de lavage d'endoscope | Risque d'avoir l'eau non purifié et risque d'infection | 2 | 4 | 3 | 24 | filtre usés, manque de suivi de l'unité de traiatement | maintenance regulire et disponibilité des consommables | biomédical et service concerné | suivi du service concerné | par une maintenance préventive
| Unité centrale de traitement (poste centrale oxygénothérapie) | pas d'alarmes du système (débit d'oxygène ou déconnexion du tube d'ai)r, toxicité de l'oxygène, dermite allérgique | 2 | 4 | 2 | 16 | pannes, | surveillance du patient | personnel infirmier soignant et biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intevention par la GMAO
| Mélangeur de produit de lavage endoscope | Risques d'inféction nosocomiales, risques d'encrassemen,t | 2 | 4 | 2 | 16 | Desinféctant innadapté, pannes, mauvais stockage | suivi des procedures | Service utilisateur et biomédical | Maintenance de 1er niveau par les utilisateurs et le service biomédical | suivi des intevention par la GMAO
| Défibrillateur non implantable | Risque de chocs électriques pour les personnes à proximité | 2 | 4 | 2 | 16 | circonstances défavorables en utilisation | formation du personnel utilisateur et infirmière soiugnante | utilisateur et innirmier soignant | pendant l'utilisation | vérification préalable des conditions favorable d'utilisation

## Feuil7
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Equipement | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation
| Ensemble de radiologie mobile (au lit) | Irradiation des rayons X | 2 | 6 | 1 | 12 | Pannes | rappatrier un appareil d'un autre service | utilisateur | à l'apparition de la panne | déclaration de non fonctionnement
| Ensemble de radiologie mobile (au lit) | Irradiation +++ des rayons X | 1 | 6 | 2 | 12 | absolète d'un équipement | prévoir le remplacement et utiliser les n | service biomédicale | quand le problème s'annonce | suivi de l'évolution des contrôle qualité
| Imprimante pour cliché radiologie | retard de developpement des clichés | 2 | 1 | 1 | 2 | pannes secteur | prévoir des onduleurs | service biomédicale | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Insufflateur pour endoscopie | Pression intra abdomninale elevée due à des fuites | 2 | 4 | 1 | 8 | pannes | contrôle avec un testeur d'endoscope | service Biomédical ou fournisseur | a la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Endoscope (Fibroscope, Coloscope, etc…) | micro fissures de la gaine | 2 | 2 | 2 | 8 | mauvaise manipulation ou usure | Remplacement la gaine | Fournsseur | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Colonne Pentax | Pas de restitution d'Image | 2 | 4 | 2 | 16 | pannes | Intervention | service biomedical ou fournisseur | à la reception d'une demande d'intervention | suivi desinervention par la GMAO
| Colonne Pentax | image pas net voir flou | 2 | 4 | 1 | 8 | mauvaise utilisation | formation | Service Biomédical ou le fournisseur | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO
| Débimètre air et/ou oxygène | Fuite | 2 | 4 | 1 | 8 | dégradation, usure ou mauvaise utilisation | prévoir un stock de remplacement | Service biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | déclaration auprès du service biomédical
| Débimètre air | blocage de la bille | 2 | 4 | 1 | 8 | Usure | Remplacement | service biomedical, | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Mélangeur de gaz O2 air | Manque d'étanchéité et risque de contamination | 2 | 2 | 1 | 4 | défaut appareil ou panne | remplacement | Service biomedicale | à la réception de la demande d'intervention | suivi de l'évolution de l'intervention par la GMAO

## Feuil9
Risques liés aux équipements biomédicaux - USI. RADIOLOGIE. ENDOSCOPIE
Modalités de mise en œuvre
Domaine concerné | Activité | Risque | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) | Causes | Solutions | Qui | Quand | Comment | Evaluation
| Numérisation Radio | Irradiation +++ patient due à la mauvaise numérisation | 2 | 4 | 3 | 24 | Problème de réglage | intervention positive de la société | service biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Numérisation Radio | Irradiation +++ patient due à la mauvaise numérisation | 2 | 4 | 3 | 24 | absolète de la machine | renouvellement | service biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | demande des budgets d'investissement
| Oxymétrie | système d'alarmes ne fonctionnent pas | 2 | 2 | 1 | 4 | pannes | intervention | service biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Pompe à nutrition entérale | Risques de mauvaise fonctionnement | 2 | 4 | 2 | 16 | mauvaise utilisation | remplacement par le même dispositif | service biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Pompe à nutrition entérale | non fonctionnement | 2 | 4 | 2 | 16 | panne | remplacement par prêt du materiel | service biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Pousse seringue | disfonctionnement des alarmes, | 4 | 4 | 1 | 16 | pannes | intervention voir prêt du materiel | service biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Pousse seringue | défaut source sécondaire | 4 | 4 | 1 | 16 | pannes | intervention et remplacement | service biomedical | à la reception d'une demande d'intervention | suivi des intervention par la GMAO
| Pousse seringue | Extravasation, | 4 | 4 | 1 | 16 | liquide ne passe plus par la voie veineuse | reperfuser le patient, | service utilisateur | au constat de l'extravasation | suivi de l'évolution de la perfusion
| Régulateur d’aspiration intermittente | filtre bloqué | 2 | 2 | 2 | 8 | panne | remplacement des filtres | sevice biomédical | à la reception d'une demande d'intervention | Disponibilité de réchange