## mode d'emploi
mode d'emploi | Cet outil permet de vérifier la conformité d'une installation mammographique numérique
Inventaire | Il est important de renseigner les informations dans l'onglet "Inventaire" pour que l'outil puisse fonctionner correctement.
Pour les utilisateurs en chargent du contrôle qualité interne, sauvegardez les modifications, pour que les listes déroulantes soient mises à jours.
Contrôle | La navigation se fait par onglet ci-dessous, les couleurs font références à la périodicités; orange= quotidien; vert= hebdomadaire; bleu= mensuel
Les conformités se calculent automatiquement en fonction des valeurs relevées ou lus. Dans chaque onglet se trouve le résumé du point d'annexe correspondant.

## inventaire
annexe 6,01 de la désion du 30 Janviee 2006
Mammographe
Marque
Modèle
Numéro de série
Date de mise en fonctionnement
Console de diagnostic
Marque
Modèle
Numéro de série
date de mise en fonctionnement
marque de moniteurs
modèle des moniteurs
numéro de série des moniteurs
date de mise en fonctionnement
Reprographe
Marque
Modèle
Numéro de série
date de mise en fonctionnement
Négatoscope
Marque
Modèle
Numéro de série
date de mise en fonctionnement
Nom du référent au contrôle qualité interne: |  |  |  | Mr/Mme Dupont | Tel:
Nom du technicien référent biomédical: |  |  |  | Mr | Tel:
Personnels formés sur le CQ: |  | Mr | Duval
|  | Mr | Canivet
|  | Mr | Nyonkuru
|  | Mr | Mbundani
Société externe
Nom | Siemens
technicien | Mr
téléphone
mail:

## Matériels, condition de lecture
point 6,2 de l'annexe du 30 Janvier 2006 |  | point 8,7,1 de l'annexe du 30 janvier 2006
Fantôme anthropomorphique |  | Réglage de l'ambiance lummineuse dans les conditions normales de lecture
Marque | Médi-test
Modèle | MTM100 |  | Station de diagnostic: | 15Lux
Numéro de série | PPPPP |  | négatoscope: | 40 Lux
Mire calibration
Mire | TG18-QC
Luxmètre
Marque
Modèle
numéro de série
date dernier étalonnage
Date dernière mise à jour:

## Ambiance lumineuse
[7 empty] | console diagnostique |  | négastoscope
[7 empty] | valeur min | 9.99 |  | 29.9
[7 empty] | valeur max | 25 |  | 101
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Console diagnostique (interrupteur réglé sur 15 lux) |  | Négatoscope (interrupteur réglé sur 40 lux)
|  | Intensité lumineuse (lux) | CONFORMITÉ | Intensité lumineuse (lux) | CONFORMITÉ |  | matériel: luxemètre 8,7,1,3: modalité du contrôle; Mesurer l'éclairement résultant de la lumière ambiante dans les conditions normales de lecture, dans le plan de l'écran éteint, en son centre, avec le détecteur tourné vers l'extérieur. Pour le contrôle interne, reporter le résultat de la mesure dans le registre des opérations.
TEST QUOTIDIEN : 8.7.1 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006
2014-03-01 | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Console diagnostique (interrupteur réglé sur 15 lux) |  | Négatoscope (interrupteur réglé sur 40 lux)
Date |  | Intensité lumineuse (lux) | CONFORMITÉ | Intensité lumineuse (lux) | CONFORMITÉ
16,03,2014 | Duval | 17 | conforme | 40 | conforme
17,03,2014
Duval
Canivet
Mbundani
Nyonkuru

## station diagnostic
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Console diagnostique (salle d'interprétation) | [8 empty] | matériel: mire AAPM TG18-QC 8,7,2,2 Modalités du contrôle: Vérifier visuellement que la mire est affiché sans distorsin géométrique en inspectant les lignes et les bords de mire. Pour le contrôle interne, reporter le résultat du contrôle du jour dans le registre des opérations. 8,7,2,3 Critères d'acceptabilité: les bords de mire doivent être complètement visibles et les lignes doivent être droites. La surface de visualisation active doit être centrée sur l'écran.
|  | ÉCRAN GAUCHE |  |  |  | ÉCRAN DROIT
|  | Bords de la mire | Lignes | Centrage sur l'écran | CONFORMITÉ | Bords de la mire | Lignes | Centrage sur l'écran | CONFORMITÉ
TEST QUOTIDIEN : point 8.7.2 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006
2014-03-01 | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Console diagnostique (salle d'interprétation)
|  | ÉCRAN GAUCHE |  |  |  | ÉCRAN DROIT
Date |  | Bords de la mire | Lignes | Centrage sur l'écran | CONFORMITÉ | Bords de la mire | Lignes | Centrage sur l'écran | CONFORMITÉ
lundi 17 | Nyonkuru | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme
mardi 18 | Nyonkuru | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible
mercredi 19 |  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Non visible
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | droites
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Distortion
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme |  | mire AAPM TG18-QC
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | mire au centre
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | pas centré
|  | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme | Entièrement visible | droites | mire au centre | conforme

## contraste "console"
TEST QUOTIDIEN : point 8.7.3 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Console diagnostique (salle d'interprétation) Mire TG18-QC | [8 empty] | matériel: Mire AAPM TG18-QC 8,7,8,2 Modalité du contrôle: Sur la mire AAPM TG 18-QC vérifier que sur chacun des 15 carrés de luminance, les 4 coins de plus bas contraste sont visibles et que les niveaux de gris de 5% et de 95% sur les 2 carrés du bas peuvent être distingués. Pour le contrôle interne, reporter les résulatats du contrôle du jour dans le registre des opérations
|  | ÉCRAN GAUCHE |  |  |  | ÉCRAN DROIT
|  | 4 coins de plus bas contraste dans les 16 carrés de luminance | Carrés de 5% et 95% | QUALITY CONTROL | CONFORMITÉ | 4 coins de plus bas contraste dans les 16 carrés de luminance | Carrés de 5% et 95% | QUALITY CONTROL | CONFORMITÉ
lundi 17 mars 2014 | Duval | 1 visible | les 2 visibles | 3 visibles | conforme | 1 visible | les 2 visibles | 3 visibles | conforme
|  | 1 visible | les 2 visibles | 3 visibles | conforme | 1 visible | les 2 visibles | visible | conforme | 1 visible
non visible
les 2 visibles
non visble
[10 empty] | 1 visible | mire aapm tg18-qc
2 visibles
3 visibles
4 visibles
non visible

## Artéfacts "console"
TEST QUOTIDIEN : point 8.8.4 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Console diagnostique (salle d'interprétation)
|  | ÉCRAN GAUCHE |  | ÉCRAN DROIT |  | Matériel: Mire TG18-QC 8,7,5,2 Modalité du contrôle: sur la mire, inspecter les transitions de noi au blanc ou de blanc au noir à la recherche d'artéfacts de type "marches d'escalier", artéfacts de transition, clignotements ou flous. Pour le contrôle interne reporter les resultats dans le registre des opérations. 8,7,5,3 Critères d'acceptabilité: aucun artéfacts gênant ne doit être visible
|  | Résultat Artéfact | CONFORMITÉ | Résultat Artéfact | CONFORMITÉ
lundi 17 mars 2014 | Canivet | oui | non conforme | oui | non conforme
|  | non | conforme | oui | non conforme
oui
[7 empty] | Mire TG18-QC | non

## contrôle pixels
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | écran droite |  | écran gauche
Contrôle des pixels mort
|  | Résultat | CONFORMITÉ | Résultat | CONFORMITÉ
lundi 17 Mars2014 | Mbundani | 4 | conforme | 4 | conforme
| Nyonkuru | 5 | non-conforme | 0 | conforme

## fantôme P. D'acquisition
TEST HEBDOMADAIRE : point 8.4.1 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | N° de la semaine | Kv | mAs | Mode de filtration | conformité | Modalité du contrôle: Exposer le fantôme anthropomorphique en mode automatique, avec la plaque de compression en place; notre les paramètres d'exposition choisis par l'exposeur automatique dans le registre des opérations. remarque: - Pour le contrôle interne, les mAs ne doivent pas s’écarter de plus 20 % de la valeur de référence mesurée lors du premier contrôle interne ou après intervention sur le tube à rayons X ou l’exposeur automatique, dans la mesure où ils sont obtenus avec la même combinaison anode/ filtration et la même tension.
référence |  | 1 | 28 | 80 | Mo/Mo | conforme
Lundi 31 Mars 2014 |  |  | 28 | 81 | Mo/Mo | conforme
|  |  | 28 |  | Mo/Mo
|  |  | 28 |  | Mo/Mo
|  |  | 28 |  | Mo/Mo
|  |  | 28 |  | Mo/Mo
|  |  | 28 |  | Mo/Mo
[8 empty] | 81.1 | max | 97.32
[9 empty] | min | 64.88

## Fantôme "SDNR"
TEST HEBDOMADAIRE : point 8.4.3.2 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006 |  |  |  |  | remarque: - la SDNR de référence est la valeur obtenue lors du contrôle interne initial ou après. - l’écart entre la SDNR du jour et la SDNR de référence ne doit pas dépasser 10 %
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | N° de la semaine | SDNR | conformité
référence | PCR | 1 | 6.596 | conforme
|  |  | 5 | non-conforme
[6 empty] | max | 7.246
[6 empty] | min | 5.946

## Fantôme qualité imag "console"
Console diagnostique (salle d'interprétation)
TEST HEBDOMADAIRE : point 8.6.5 de l'annexe de la décision du 30 janvier 2006
Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | N° de Semaine | Nombre de groupes de MASSES | Scores MASSES | Nombre de groupes de MICROS | Scores MICROS | Nombre de groupes de FIBRES | Scores FIBRES | Score Global | CONFORMITÉ | Matériel: fantôme anthropomorphique 8,6,5,2 Modalité du contrôle: exposer le fantôme en mode automatique. En cas d'analyse sur la console de diagnostic, l'image ne doit être fenêtrée, c'est-à-dire que, à part la loupe numérique, les outils dispoibles sur la console de diagnostic tels que le contraste ou la luminosité ne doivent pas être utilisés pour analyser l'image. 8,6,5,3 Critères d'acceptabités: les groupes de micro-calcifications, de masses et de fibres entièrement visibles doivent être au minimum de 4 pour chacun d'eux. Des performances inférieures nécessitent l'arrêt de l'exploitation et un signalement de la non-conformité. score global minimum à atteindre 55
2014-02-02 | Nyonkuru | 1 | 6 | 32 | 1 | 1 | 5.5 | 24 | 57 | conforme
2014-04-13 | Duval | 13 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5.5 | 24 | 56 | conforme |  | 1
|  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | arrêt d'exploitation |  | 2
|  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | arrêt d'exploitation |  | 2.5
|  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | arrêt d'exploitation |  | 3
|  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | arrêt d'exploitation |  | 3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7

## Etat général mammographe
TEST MENSUEL :
2014-02-01 | Date | Nom de l'agent réalisateur du contrôle | Contrôle commandes mouvement & système de blocages | Contrôle pédale compression & plaques compression | Indicateur présence filtre dans faisceau primaire | Contrôle boutons de commande | Contrôle témoins de sécurité | arrêt de sécurité (bouton d'arrêt d'urgence) | CONFORMITÉ
Mois
avril | 2014-04-14 | Mbundani | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | conforme
|  | Canivet | Erreur | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS | non conforme | RAS
Erreur