## DonneesEtuve
|  | Groupe 1à 8 | Pièce changée | Index | Décision | [7 empty] | testeur du CQ
criticité | Prestation | Circuit_de_CO2_préventif | Changement des filtres 0,22 µm |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
|  | #NAME? | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
Critique | Contrôle_réglages | Circuit_fluidique
Non critique | Remplacement | Consigne_de_température
Delta_de_porte
Delta_sonde_de_jaquette
Niveau_d_eau
Taux_CO2
| Remplacement | Alimentation_electrique
Carte_Contrôle
Circuit_de_CO2
Circuit_de_température
Circuit_fluidique
Clavier
Portes
Criticité | Prestation effectuée | Prestation concerne 1 à 9 | 1_Détail de prestation 1 à 10 | 2_Détail | 3_Détail | 4_Détails | 5_Détail | 6_Détail | 7_Détail | 8_Détail | 9_Détail | 10_Détail | DECISION de METROLOGIE | Index3
CRITIQUE | Contrôle_réglages | Circuit fluidique | Etanchéité du circuit fluidique | [9 empty] | Vérifier l'absence de fuite | 1
2
3
4
6
|  | Consigne de température |  | Changement de moins de 2 °C | [8 empty] | Pas de mesure à effectuer | 7
|  |  |  | Changement de plus de 2 °C | [8 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de température VGITEMP Etalonnage COFRAC de la sonde de température de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 8
9
10
11
12
|  | Delta de porte |  |  | Delta de porte | [7 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP | 13
14
15
16
17
18
|  | Delta sonde de jaquette |  |  |  | Delta sonde de jaquette | [6 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP | 19
20
21
22
23
24
|  | Niveau_d_eau |  |  |  |  | Vérifier le niveau d'eau | [5 empty] | Pas de mesure à effectuer | 25
26
27
28
29
30
|  | Taux_CO2 | [5 empty] | Autozero manuel |  |  |  |  | Etalonnage COFRAC de la sonde de CO2 constat de vérification COFRAC de l'étuve
7_Détail1
7_Détail2
7_Détail3
7_Détail4
7_Détail5
7_Détail6
7_Détail7
7_Détail8
7_Détail9
7_Détail10
8_Détail1
8_Détail2
8_Détail3
8_Détail4
8_Détail5
8_Détail6
8_Détail7
8_Détail8
8_Détail9
8_Détail10
[11 empty] | 9_Détail1 |  |  | 1
[11 empty] | 9_Détail2 |  |  | 2
[11 empty] | 9_Détail3 |  |  | 3
[11 empty] | 9_Détail4 |  |  | 4
9_Détail5
9_Détail6
9_Détail7
9_Détail8
[11 empty] | 9_Détail9 |  |  | 5
[11 empty] | 9_Détail10 |  |  | 6
[12 empty] | 10_Détail1 |  | 7
[12 empty] | 10_Détail2 |  | 8
[12 empty] | 10_Détail3 |  | 9
[12 empty] | 10_Détail4 |  | 10
[12 empty] | 10_Détail5 |  | 11
10_Détail6
10_Détail7
10_Détail8
10_Détail9
[12 empty] | 10_Détail10 |  | 12
| Remplacement | Alimentation_electrique | Transformateur principal | [9 empty] | Vérifier les tensions continues sur la carte contrôle | 13
14
15
16
17
18
|  | Carte_Contrôle |  | Carte Contrôle | [8 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de température de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 19
20
21
22
23
24
|  | Circuit_de_CO2 |  |  | Electrovanne de chambre | [7 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de CO2 constat de vérification COFRAC de l'étuve | 25
[5 empty] | Filtres 0,22 µm | [7 empty] | Pas de mesure à faire | 26
[5 empty] | Module d'analyse | [7 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de CO2 constat de vérification COFRAC de l'étuve | 27
[5 empty] | Moteur | [7 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de CO2 constat de vérification COFRAC de l'étuve | 28
[5 empty] | Pompe de circulation | [7 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de CO2 constat de vérification COFRAC de l'étuve
29
30
|  | Circuit_de_température |  |  |  | capteur de charnière de porte | [6 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de température de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 31
[6 empty] | capteur de température de chambre | [6 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de température de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 32
[6 empty] | Résistance_de_chauffe_de_l'eau | [6 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de température de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 33
[6 empty] | Résistance_de chauffe_de_la_porte | [6 empty] | Etalonnage COFRAC de la sonde de température de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 34
35
36
|  | Circuit_fluidique |  |  |  |  | Appoint d'eau de la jacquette | [5 empty] | Pas de mesure à effectuer | 37
[7 empty] | Pompe | [5 empty] | Etalonnage COFRAC de l'étuve et constat de vérification COFRAC de l'étuve | 38
[7 empty] | Remplacement de l'eau de la jaquette | [5 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP | 39
40
41
42
|  | Clavier | [5 empty] | circuit clavier/ afficheurs |  |  |  |  | Vérifier bon fonctionnent du clavier | 43
[8 empty] | clavier |  |  |  |  | Vérifier bon fonctionnent du clavier | 44
45
46
47
48
|  | Portes | [6 empty] | joint_de_porte_principale |  |  |  | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[9 empty] | joint_de_porte_vitrée |  |  |  | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[9 empty] | porte_vitrée |  |  |  | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
8_pièce1
8_pièce2
8_pièce3
8_pièce4
8_pièce5
8_pièce6
8_pièce7
8_pièce8
8_pièce9
8_pièce10
9_pièce1
9_pièce2
9_pièce3
9_pièce4
9_pièce5
9_pièce6
9_pièce7
9_pièce8
9_pièce9
9_pièce10
10_pièce1
10_pièce2
10_pièce3
10_pièce4
10_pièce5
10_pièce6
10_pièce7
10_pièce8
10_pièce9
10_pièce10
NON CRITIQUE | Contrôle_réglages | Circuit fluidique | 1_Détail1 | [9 empty] | Pas de mesure à effectuer
1_Détail2
1_Détail3
1_Détail4
1_Détail5
1_Détail6
1_Détail7
1_Détail8
1_Détail9
1_Détail10
|  | Consigne de température |  | Changement de moins de 2 °C | [8 empty] | Pas de mesure à effectuer
|  |  |  | Changement de plus de 2 °C | [8 empty] | Pas de mesure à effectuer
2_Détail3
2_Détail4
2_Détail5
2_Détail6
2_Détail7
2_Détail8
2_Détail9
2_Détail10
|  | Delta de porte |  |  | Delta de porte | [7 empty] | Pas de mesure à effectuer
3_Détail2
3_Détail3
3_Détail4
3_Détail5
3_Détail6
3_Détail7
3_Détail8
3_Détail9
3_Détail10
|  | Delta sonde de jaquette |  |  |  | Delta sonde de jaquette | [6 empty] | Pas de mesure à effectuer
4_Détail2
4_Détail3
4_Détail4
4_Détail5
4_Détail6
4_Détail7
4_Détail8
4_Détail9
4_Détail10
|  | Niveau d'eau |  |  |  |  | 5_Détail1
5_Détail2
5_Détail3
5_Détail4
5_Détail5
5_Détail6
5_Détail7
5_Détail8
5_Détail9
5_Détail10
|  | Taux_CO2 | [5 empty] | Autozero manuel |  |  |  |  | Vérifier le taux de CO2 par le contrôleur Fyrite
7_Détail1
7_Détail2
7_Détail3
7_Détail4
7_Détail5
7_Détail6
7_Détail7
7_Détail8
7_Détail9
7_Détail10
8_Détail1
8_Détail2
8_Détail3
8_Détail4
8_Détail5
8_Détail6
8_Détail7
8_Détail8
8_Détail9
8_Détail10
9_Détail1
9_Détail2
9_Détail3
9_Détail4
9_Détail5
9_Détail6
9_Détail7
9_Détail8
9_Détail9
9_Détail10
10_Détail1
10_Détail2
10_Détail3
10_Détail4
10_Détail5
10_Détail6
10_Détail7
10_Détail8
10_Détail9
10_Détail10
| Remplacement | Alimentation_electrique | Transformateur principal | [9 empty] | Vérifier les tensions continues sur la carte contrôle
|  | Carte_Contrôle |  | Carte Contrôle | [8 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
|  | Circuit_de_CO2 |  |  | Electrovanne de chambre | [7 empty] | Vérifier le taux de CO2 par le contrôleur Fyrite
[5 empty] | Filtres 0,22 µm | [7 empty] | Pas de mesure à effectuer
[5 empty] | Module d'analyse | [7 empty] | Vérifier le taux de CO2 par le contrôleur Fyrite
[5 empty] | Moteur | [7 empty] | Vérifier le taux de CO2 par le contrôleur Fyrite
[5 empty] | Pompe de circulation | [7 empty] | Vérifier le taux de CO2 par le contrôleur Fyrite
|  | Circuit_de_température |  |  |  | capteur de charnière de porte | [6 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[6 empty] | capteur de température de chambre | [6 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[6 empty] | Résistance_de_chauffe_de_l'eau | [6 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[6 empty] | Résistance_de chauffe_de_la_porte | [6 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
|  | Circuit_fluidique |  |  |  |  | Appoint d'eau de la jacquette | [5 empty] | Pas de mesure à effectuer
[7 empty] | Pompe | [5 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[7 empty] | Remplacement de l'eau de la jaquette | [5 empty] | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
|  | Clavier | [5 empty] | circuit clavier/ afficheurs |  |  |  |  | Vérifier bon fonctionnent du clavier
[8 empty] | clavier |  |  |  |  | Vérifier bon fonctionnent du clavier
|  | Portes | [6 empty] | joint_de_porte_principale |  |  |  | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[9 empty] | joint_de_porte_vitrée |  |  |  | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
[9 empty] | porte_vitrée |  |  |  | Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
8_pièce1
8_pièce2
8_pièce3
8_pièce4
8_pièce5
8_pièce6
8_pièce7
8_pièce8
8_pièce9
8_pièce10
9_pièce1
9_pièce2
9_pièce3
9_pièce4
9_pièce5
9_pièce6
9_pièce7
9_pièce8
9_pièce9
9_pièce10
10_pièce1
10_pièce2
10_pièce3
10_pièce4
10_pièce5
10_pièce6
10_pièce7
10_pièce8
10_pièce9
10_pièce10

## Etuve
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU PAYS D'AIX Service biomédical
OUTIL DE DECISION METROLOGIQUE, A UTILISER APRES UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE (CHIAP 27 juin 2014) version 0.90
ETUVE A CO2
Sélectionner la criticité (1), le type de prestation (2), ce que la prestation concerne (3) et le détail de la prestation (4) - Cliquez sur cellules roses
| 1. Criticité Labo | 2. Type prestation |  | 3. Prestation concerne… | 4. Détail de la prestation
| Liste de choix | Liste de choix |  | Listes de choix
| Critique | Remplacement | Contrôle ou réglages | Niveau_d_eau | Vérifier le niveau d'eau | 161
| 1 | 2 |  | 5 | 1
| 2 |  | Remplacement_de pièces | Circuit_fluidique | Remplacement de l'eau de la jaquette | 163
|  |  |  | 5 | 3
5. Résultat : Décision de métrologie proposée
Vérifier régulation de température par sonde VIGITEMP
161
163