## Mode d'emploi
Document d'appui à la mise en œuvre des exigences techniques relatives au service biomédical d'après la norme ISO 15189-2012 | [7 empty] | Enregistrement qualité : A4 100% vertical
Autodiagnostic sur les exigences techniques relatives au service biomédical selon la norme ISO 15189 de 2012 " Laboratoires de biologie médicale - Exigences concernant la qualité et la compétence "
Editions Afnor, www.afnor.org, 1er décembre 2012
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil
Etablissement : |  |  | Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Responsable du Service biomédical : |  |  | NOM et Prénom du Responsable
Contact du Responsable du Service biomédical : |  |  | email : |  |  |  | Tél :
Mode d'emploi
OBJECTIFS : Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, d'évaluer la conformité les activités du service biomédical selon les exigences techniques de la norme ISO 15189 de 2012. Il sert aussi de tableau de bord pour le service biomédical, il permet de commenter et évaluer la progression de votre système de maintenance. Ainsi, il donne plus de visibilité afin d'élaborer des actions d'amélioration continue. (NB : Cet outil ne garantit pas une certification)
PRESENTATION DES ELEMENTS : La grille se présente sous format Excel constitué de quatre (4) {onglets} à utiliser l'un après l'autre : - {Mode d'emploi} : * Explicite le fonctionnement de l'outil et les échelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils paramétrables - {Exigences} : * Des critères d'évaluation par article et sous article sont définis * Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations faites - {Résultats globaux} : * Histogrammes et graphes radar des évaluations sur les critères, sous-articles et articles associés à la norme * Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration - {Déclaration} : * Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants * Le niveau minimal "Déclarable" est à partir de "Convaincant"
Echelles d'évaluation
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des actions associées aux exigences de la norme |  |  |  | LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES de la norme
Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ |  | Choix de VÉRACITÉ | Taux de VÉRACITÉ | Taux moyen Minimal | Taux moyen Maximal | Niveaux de CONFORMITÉ | Libellés explicites des niveaux de CONFORMITÉ
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire. |  | Faux | 0.001% | 0% | 29% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière informelle. |  | Plutôt Faux | 44.5% | 30% | 59% | Informel | Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités.
Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée. |  | Plutôt Vrai | 74.5% | 60% | 89% | Convaincant | Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.
Niveau 4 : L'action est formalisée, réalisée, tracée et améliorée. |  | Vrai | 100% | 90% | 100% | Conforme | Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats.
NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus du "Taux moyen minimal" de conformité (cellules blanches) Les taux de véracité sont calculés automatiquement en étant la médiane de chaque intervalle sauf pour les deux extrémités « Faux » et « Vrai » qui correspondent respectivement à des taux de véracité de 0% et 100%.
Pour en savoir plus : ANOU Bakary Aimé : Bakaime@hotmail.fr & ATCHOLE Kezie : Ahoulelou : etino3@yahoo.com Contacts UTC : gilbert.farges@utc.fr - pol-manoel.felan@utc.fr

## Exigences
Document d'appui à la mise en œuvre des exigences techniques relatives au service biomédical d'après la norme ISO 15189-2012 |  |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Autodiagnostic sur les exigences techniques relatives au service biomédical selon la norme ISO 15189 de 2012 " Laboratoires de biologie médicale - Exigences concernant la qualité et la compétence "
Etablissement : |  | Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): |  |  |  |  | Signature du responsable de l'autodiagnostic :
Responsable de l'autodiagnostic : |  | NOM et Prénom
Contact (Tél et Email) : |  | Tél : |  | Email :
L'équipe d'autodiagnostic : |  | Noms et Prénoms des participants
Réf. | Critères d'exigence des articles de la norme | Evaluations | Taux | Niveaux des évaluations | Modes de preuve et commentaires
Attention : 44 critères ne sont pas encore traités
Exigences techniques relatives au service biomédical vis à vis du Laboratoire |  |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.
5.3.1.2 | Essais d'acceptation de l'équipement |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
* | Réception et mise en service | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 1 | Le service biomédical contribue à ce que le laboratoire vérifie, avant leur mise en service, si les appareils et les installations peuvent atteindre les performances requises et si les exigences relatives aux examens concernés sont satisfaites. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 2 | Le service biomédical veille et garantit que chaque appareil et dispositifs médical de diagnostic in vitro est identifié d'une manière univoque. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3.1.3 | Equipements - Mode d'emploi |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
* | Utilisation | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 3 | Le service biomédical s'assure que le matériel est utilisé, en tout temps, par du personnel formé et autorisé, sinon il y contribue. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 4 | Le service biomédical s'assure que les instructions sont tenues à jour sur l'utilisation, les mesures de sécurité et la maintenance du matériel utilisé, sinon il y contribue. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 5 | Le service biomédical s'assure que les manuels et modes d'emploi fournis par les fabricants sont facilement disponibles, sinon il y contribue. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 6 | Le service biomédical s'assure que le laboratoire dispose de procédures garantissant la manipulation, le transfert, le stockage et l'utilisation en toute sécurité du matériel d'analyse, afin d'empêcher toute contamination ou dommage. Sinon il y contribue. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3.1.4 | Etalonnage des équipements et traçabilité métrologique |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
* | Etalonnage | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 7 | Le service biomédical s'assure que le laboratoire dispose d'une procédure documentée pour l'étalonnage des appareils susceptibles d'influencer directement ou indirectement les résultats des examens. Le service biomédical s'assure que cette procédure englobe les éléments suivants, sinon il y contribue : | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 8 | • les conditions d'utilisation et les instructions du fabricant pour chaque dispoistif médical de diagnostic in vitro. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 9 | • les enregistrements de la traçabilité métrologique du matériau d'étalonnage et l'étalonnage traçable de l'élément matériel. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 10 | • la vérification de l'exactitude de mesure requise et le fonctionnement du système de mesures à différents stades. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 11 | • l'enregistrement de l'état et de la date d'étalonnage. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 12 | • la tenue à jour correcte des facteurs d'étalonnage. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 13 | • les opérations contre les manipulations et les falsifications intempestives susceptibles d'invalider les résultats d'analyse. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
* | Métrologie | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 14 | Le service biomédical s'assure qu'il existe une traçabilité métrologique portant sur un matériau ou une procédure de référence, avec un degré de référence d'une qualité supérieure. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 15 | Si cela s'avère impossible, le service biomédical s'assure ou contribue à l'application de méthodes de telles que : • l'utilisation de matériaux de référence certifiés, | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 16 | • le réexamen ou étalonnage réalisés selon une autre procédure, | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 17 | • l'utilisation de méthodes ou de normes qui sont établies, spécifiées, caractérisées et ayant fait l'objet d'un accord entre les parties concernées | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3.1.5 | Maintenance et réparation du matériel |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
* | Documentation | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 18 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que le laboratoire dispose d'un programme documenté de maintenance | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 19 | Le service biomédical s'assure que ce programme de maintenance observe au minimum les instructions des fabricants. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
* | Sécurité | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 20 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que les appareils soient utilisés dans des conditions sûres, à savoir : • la sécurité électrique est garantie, | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 21 | • la manipulation et l'élimination de matières chimiques et radioactives sont réglées | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 22 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que le laboratoire garantisse que les appareils défectueux sont mis hors service, clairement identifiés et qu'ils ne sont plus utilisés tant qu'ils n'ont pas été corrigés ou réparés. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 23 | Le service biomédical s'assure que le laboratoire examine les effets des défauts sur les examens précédents et met en place, au besoin, des actions immédiates ou correctives | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 24 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que le laboratoire prenne des mesures appropriées pour décontaminer les appareils et les installations avant de les utiliser, de les réparer ou de les mettre hors-service. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 25 | Le service biomédical s'assure que le laboratoire fournit des équipements de protection individuelle appropriés au personnel concerné par les risques ci-dessus. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 26 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que le matériel qui n'a plus été sous le contrôle direct du laboratoire, soit ré-examiné en terme de performance avant d'être réutiliser par le laboratoire. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 27 | Le service biomédical s'assure que les instructions d'emploi, les plannings de contrôles et maintenances préconisés par les fabricants sont bien pris en compte. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 28 | Le service biomédical s'assure qu'il existe un dispositif d'arrêt d'urgence fonctionnel et connu de tout le personnel. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3.1.6 | Compte-rendu des événements indésirables |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
* | Analyse des incidents | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 29 | Le service biomédical s'assure que les incidents et les accidents pouvant être attribués directement à du matériel spécifique, sont étudiés | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 30 | Le service biomédical s'assure que ces incidents et accidents sont signalés aux fabricants et aux autorités compétentes, si nécessaire. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
5.3.1.7 | Enregistrements relatifs au matériel |  | 0.001% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
* | Identification du matériel | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 31 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que des enregistrements soient conservés pour chaque élément du matériel (équipement), contribuant au niveau de performance des examens. Ces enregistrements comprennent-ils au moins les renseignements suivants : | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 32 | • l'identification du matériel | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 33 | • le nom du fabricant, le modèle (type d'équipement) et le numéro de série ou toute autre identification univoque | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 34 | • les coordonnées du fournisseur ou du fabricant | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 35 | • la date de réception et la date de mise en service | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 36 | • la localisation de l'appareil ou de l'équipement | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 37 | • l'état de réception (par ex. neuf ou reconditionné) | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 38 | • les instructions du fabricant | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 39 | • les enregistrements qui ont confirmé l'aptitude initiale du matériel ou de l'équipement à l'utilisation, lorsqu'il est intégré dans le laboratoire | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 40 | • la maintenance effectuée et le planning de maintenance préventive | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 41 | • tout dommage, dysfonctionnement, modification ou réparation du matériel | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 42 | • les enregistrements de la performance du matériel, confirmant que ce matériel est actuellement adapté à l'utilisation | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
* | Disponibilité | Insuffisant | 0.001% | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.
cr 43 | Le service biomédical s'assure ou contribue à ce que les enregistrements soient tenus à jour pendant la durée de vie du matériel au moins ou comme spécifié dans la procédure de maîtrise des enregistrements de laboratoire. | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi
cr 44 | Le service biomédical s'assure que les enregistrements soient facilement accessibles lors de l'exploitation du matériel | Choix de VÉRACITÉ | 0.001% | Libellé du critère quand il sera choisi

## Résultats globaux
Document d'appui à la mise en œuvre des exigences techniques relatives au service biomédical d'après la norme ISO 15189-2012 | [6 empty] | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Autodiagnostic sur les exigences techniques relatives au service biomédical selon la norme ISO 15189 de 2012 " Laboratoires de biologie médicale - Exigences concernant la qualité et la compétence "
Informations sur l'Etablissement | [5 empty] | Informations sur l'Autodiagnostic
Etablissement : |  | Nom de l'établissement / entreprise / organisation… |  | Date : |  | L'équipe d'autodiagnostic :
Responsable du Service biomédical : |  | NOM et Prénom du Responsable |  | Responsable : | NOM et Prénom | Noms et Prénoms des participants
Contact (Tél et Email) : |  | Tél : | email : | Tél : | Email :
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de VÉRACITÉ
Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués |  |  |  | Niveaux de CONFORMITÉ vis à vis des 6 ARTICLES concernés de la norme ISO 15189
[5 empty] | Moyenne générale : | 0.001% | Insuffisant
Attention : 44 critères ne sont pas encore traités
Niveaux de CONFORMITÉ des 9 SOUS-ARTICLES évalués (Moyenne en ……. )
en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})
BILAN GLOBAL, COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION
Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 9 SOUS-ARTICLES évalués |  |  |  |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
[5 empty] | QUOI Objectifs à atteindre | QUI en Interne ou en Externe | QUAND ET OÙ Date et Champ d'application
Plan n°1 :
Plan n°2 :
en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi}) |  |  |  |  | Plan n°3 :
SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation par ARTICLE et SOUS-ARTICLES de la norme l'ISO 15189:2012
[5 empty] | Evaluations | Taux % | Niveaux de CONFORMITÉ
Exigences techniques relatives au service biomédical vis à vis du Laboratoire |  |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 3
5.3.1.2 | Essais d'acceptation de l'équipement |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 1
| * | Réception et mise en service |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
5.3.1.3 | Equipements - Mode d'emploi |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 1
| * | Utilisation |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
5.3.1.4 | Etalonnage des équipements et traçabilité métrologique |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 1
| * | Etalonnage |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
| * | Métrologie |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
5.3.1.5 | Maintenance et réparation du matériel |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 1
| * | Documentation |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
| * | Sécurité |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
5.3.1.6 | Compte-rendu des événements indésirables |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 1
| * | Analyse des incidents |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
5.3.1.7 | Enregistrements relatifs au matériel |  |  | Insuffisant |  | 0.001% | Niveau 1
| * | Identification du matériel |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1
| * | Disponibilité |  |  | Insuffisant | 0.001% | Niveau 1

## Auto-déclaration iso 17050
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 15189 |  |  |  | Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration ISO 15189 :
Date de la déclaration + 1 an |  | date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Exigences techniques relatives au service biomédical selon la norme ISO 15189 de 2012 " Laboratoires de biologie médicale - Exigences concernant la qualité et la compétence "
Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles biomédicales ont été mesurés d'après les exigences de la norme NF EN ISO 15189:2012.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités selon les critères d'exigence tirés de la norme NF EN ISO 15189:2012 |  |  | Taux moyen | Niveaux de Conformité
Exigences techniques relatives au service biomédical vis à vis du Laboratoire |  |  | 0.001% | Non déclarable
5.3.1.2 | Essais d'acceptation de l'équipement |  | 0.001% | Non déclarable
5.3.1.3 | Equipements - Mode d'emploi |  | 0.001% | Non déclarable
5.3.1.4 | Etalonnage des équipements et traçabilité métrologique |  | 0.001% | Non déclarable
5.3.1.5 | Maintenance et réparation du matériel |  | 0.001% | Non déclarable
5.3.1.6 | Compte-rendu des événements indésirables |  | 0.001% | Non déclarable
5.3.1.7 | Enregistrements relatifs au matériel |  | 0.001% | Non déclarable
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Norme NF EN ISO 15189:2012 " Specification de la qualité et de la competence des laboratoires", édition Afnor, www.afnor.org, 14 novembre 2012 |  | Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille |  | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante |  | Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante |  | NOM et Prénom du Responsable
Adresse complète de l'organisme de la personne indépendante |  | Adresse complète de l'Exploitant
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne indépendante |  | Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
Tél et email de la personne indépendante |  | email : |  | Tél :
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne compétente |  | pas de date d'évaluation pour l'instant
Signature : |  | Signature :

## Utilitaires (hidden)
NB : en bleu = les éléments que l'on peut modifier à la main (avec précaution en toute connaissance…)
Utilisé pour {Exigences} : classé par orde alphabétique de la colonne A pour calcul via liste "validation" |  |  | 5.3.1.2 | 5.3.1.3 | 5.3.1.4 | 5.3.1.5 | 5.3.1.6 | 5.3.1.7 | Nb total de critères d'exigences
Choix de VÉRACITÉ | Libellé du critère quand il sera choisi | 0.001% | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 14 | 44
Faux | Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire. | 0.001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Faux | Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière informelle. | 44.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plutôt Vrai | Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée. | 74.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrai | Niveau 4 : L'action est formalisée, réalisée, tracée et améliorée. | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total évalués : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilisé pour les calculs de l'onglet {Exigences} |  |  |  | Nb de Sous-Articles
en attente | Libellés explicites des niveaux de CONFORMITÉ | seuils des taux |  | 0 | < = Non évalués
Utilisé pour {Exigences} : à classer par orde alphabétique de la colonne A pour les calculs |  | mini | maxi |  | Tracer la moyenne : total ou 0
Conforme | Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats. | 90% | 100% | 0 | 0
Convaincant | Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités. | 60% | 89% | 0 | 0
Informel | Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités. | 30% | 59% | 0 | 0
Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées. | 0% | 29% | 9 | 9
|  |  |  | 9 | <= Total évalués
Utilisé pour {Exigences} : catégorisation automatique des niveaux de conformité selon les seuils choisis
0% | Insuffisant
10% | Insuffisant
20% | Insuffisant
30% | Informel
40% | Informel
50% | Informel
60% | Convaincant
70% | Convaincant
80% | Convaincant
90% | Conforme
100% | Conforme
90% | Tracage de la limite de CONFORMITÉ
Pour les 9 Sous-Articles |  | Pour les 6 Articles
90% | Réception et mise en service | 5.3.1.2 | 90%
90% | Utilisation | 5.3.1.3 | 90%
90% | Etalonnage | 5.3.1.4 | 90%
90% | Métrologie | 5.3.1.5 | 90%
90% | Documentation | 5.3.1.6 | 90%
90% | Sécurité | 5.3.1.7 | 90%
90% | Analyse des incidents
90% | Identification du matériel
90% | Disponibilité