**Biomédical : check-list Soluscope 3 & 4**

MAJ : 12/05/2017

Maintenance préventive réalisée 1 fois par an

|  |  |
| --- | --- |
| **Identification du DM** | **Site :** |
| **N° inventaire :** |  |
| **N° série :** | **Service :** |
| **Date :** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actions réalisées dans le mois** | | | |
| **Description** | | **FAIT** | **NON FAIT** |
| **SOLUSCOPE 3** | **SOLUSCOPE 4** |  |  |
| Changement du préfiltre 1 µm | |  |  |
| Changement du préfiltre 0,2 µm | |  |  |
| Changement du filtre terminal 0,2 µm | |  |  |
| S’assurer que les joints toriques sont en bons état | |  |  |
| Lancement d’un cycle 6 | |  |  |
| Nettoyage des portes filtre | |  |  |
|  | **SOLUSCOPE 4** |  |  |
|  | Changement du filtre 5 µm |  |  |
|  | Valider le changement en scannant les codes-barres |  |  |

|  |
| --- |
| **Commentaire** |
|  |

|  |
| --- |
| **Opérateur** |
| **Nom :** |
| **Signature :** |