## nouveau cq
Fiche de contrôle qualité échographe et sondes
Type de sonde
Etablissement : |  | n° de sonde |  | désignation |  | fréquence |  | commentaires
Service :
N° bio échographe : |  | sonde 1
marque : |  | sonde 2
modèle : |  | sonde 3
n° de série : |  | sonde 4
n° de version logiciel: |  | T° piéce
Nom du technicien : |  | hygrométrie piéce
Date : |  | Type de fantome
Contrôle visuel des parties mécaniques
|  | bon état |  | moyen |  | à remplacer |  | commentaires
aspect général des carters
états des roues et freins
état de l'écran
vérification du panneau de contrôle
identification des touches visible
nettoyage er fonctionnement du trackball
état de chaque sonde et des connecteurs
état du cordon secteur
nettoyage des filtres
état de la mémoire échographe
Mesure de la profondeur de pénétration avec le fantome (sensibilité)
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | visualisez la profondeur jusqu’à laquelle l’image est interprétable
profondeur de pénétration en cm
Uniformité de l'image (recherche de ligne noire)
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | identifier toute modification de texture du tissu en recherchant les lignes horizontales et/ou verticales noires (cone d'ombre)
échelle d'uniformité = 1, 1.5, 2, 2.5 ou 3 (1 = correct => 3 = mauvais)
Résolution latérale avec le fantome
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | Visualiser la plus petite distance entre deux objets situés sur un même plan de coupe de façon perpendiculaire au faisceau ultrasonore
mesures en mm
Résolution axiale avec le fantome
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | Visualiser la plus petite distance entre deux objets situés sur un même plan de coupe dans l’axe du faisceau ultrasonore
mesures en mm
Mesure de la linéarité avec fantome (vérification des distances)
mesure en mm |  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | permet de contrôler que la mesure faite à l’écran corresponde à la réalité
distance verticale mesurée
distance verticale réelle
différence
distance horizontale mesurée
distance horizontale réelle
différence
Visualisation des échelles de gris de différente tissus avec le fantome
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | Visualisation des échelles de gris et noter les parties visibles de chaque cylindre
Niveau de gris de la cible A | Noir
Niveau de gris de la cible B | -6dB
Niveau de gris de la cible C | -3dB
Niveau de gris de la cible D | +3dB
Niveau de gris de la cible E | +6dB
Niveau de gris de la cible F | Blanc
Visualisation des kystes de 8 mm
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | faire l'évaluation de la structure kystique
visible à 4cm |  | circulaire | écho | circulaire | écho | circulaire | écho | circulaire | écho
visible à 7cm
visible à 10cm
visible à 13cm
visible à 16cm
zone morte avec le fantome ( la cible doit etre vue comme un point et non comme une ligne)
|  | sonde 1 |  | sonde 2 |  | sonde 3 |  | sonde 4 |  | Déterminer la profondeur minimale à laquelle la sonde peut identifier un objet dans sa totalité
profondeur zone morte en mm
Contrôle de résistance et de courant de fuite sur sonde et échographe
Selon norme IEC 62353
continuité à la terre : <0,5Ohm
courant de fuite de la sonde : <50µA
Autodiagnostic échographe (menu maintenance échographe selon modéle)
conformité de l'autodiagnostic
Conclusion
conformité sondes
conformité echographe
commentaire
vers mode opératoire
vers mode opératoire test de securité electrique
vers aide au controle qualité échographe
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide

## mode opératoire
Mode opératoire du test de résistance d'isolement de l'échographe
Matériel nécessaire : | Testeur de sécurité electrique Fluke ESA 612
N° étape | descriptif étapes
Brancher le testeur ESA 6121 sur le secteur d'alimentation
Brancher la fiche banane du cordon rouge sur la fiche V/Ω/A du testeur ESA 612 et la fiche crocodile du meme cordon rouge sur le plot métallique Ǿ/NULL du testeur
Mettre sous tension le testeur ESA 612 en basculant l'interrupteur situé à coté du cordon secteur - un message " fault detected " apparaît puis le message "select a test or setup"
Appuyer sur la touche "setup" du testeur ESA 612
Appuyer sur la touche Ω du testeur ESA 612
Appuyer sur la touche F4 du testeur ESA 612
Raccorder la fiche crocodile du cordon rouge sur le plot d'équipotentialité de l'échographe
Raccorder le cordon d"alimentation de l'échographe sur la prise du testeur ESA 612
Lire le résultat sur l'afficheur du testeur ESA 612
Mode opératoire du test de courant de fuite des sondes
Matériels nécessaires : | Testeur de sécurité electrique Fluke ESA 612 + récipient d'eau + electrode ESA 612
N° étape | descriptif étapes
Brancher le testeur ESA 612 sur le secteur d'alimentation
Brancher l'échographe sur la prise du testeur ESA 612
Raccorder le cordon de l'electrode sur la fiche RA - R du testeur ESA 612
Mettre sous tension le testeur ESA 612 en basculant l'interrupteur situé à coté du cordon secteur - un message " fault detected " apparaît - appuyer sur le bouton F4 - le message "select a test or setup" apparaît
Appuyer sur la touche "setup" du testeur ESA 612
Appuyer sur la touche µA
Appuyer sur la touche "More"(F4) puis "Select "(F2)
Appuyer sur le curseur de gauche sur le testeur jusqu'à ce que la position la plus à gauche sur l'afficheur soit selectionnée
Placer l'electrode en équilibre sur le champ du recipient - les 2 electrodes doivent tremper dans le liquide
Immerger le tiers de la sonde à tester dans le liquide du récipient et appuyer sur la touche F2 du testeur ESA 612
Appuyer et maintener enfoncer le bouton Test - la sonde (branchée sur l'échographe) doit toujours etre immergée jusqu'à ce que la mesure soit effectuée
Lire le résultat sur l'afficheur du testeur ESA 612
1
2
3
retour controle qualité
4
5
6
7
8
9
8
retour controle qualité
1
4
5
6
7
8
9
10
11
2
12
3

## cq echographe
Contrôle qualité des sondes d’échographe
Matériel nécessaire : fantome modele 054GS
UNIFORMITÉ
L’uniformité est définie comme la capacité de l’échographe à afficher les échos de la même magnitude et profondeur avec la même luminosité sur l’écran d’affichage. Ceci est un test pour s’assurer que tous les cristaux de la sonde fonctionnent parfaitement.
L’évaluation de l’uniformité de l’image s’effectue en identifiant toute modification de la texture du tissu et en recherchant s’il y a des lignes horizontales et/ou verticales noires.
Procédure
1. Appliquez du gel sur la surface du fantôme.
2. Placez le transducteur sur la surface du fantôme dans une région des cibles.
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, profondeur, zoom, etc.)
4. Alignez la sonde afin que les cibles soient le plus nettes possibles.
5. Gelez l'image.
6. Observez l'aspect général du fantôme et notez si toutes les régions aux mêmes profondeurs sont affichées avec la même intensité sur toute la largeur de l'image.
7. Notez vos observations.
Champs de fils groupés
Sert à évaluer la distance entre la face avant du transducteur et l'écho identifiable le plus proche. Cette région, où aucune information utile n’est obtenue, est communément appelée «zone morte» ou «distance de réduction». La zone morte se produit parce que le système à ultrasons ne peut pas envoyer et recevoir des données simultanément.
Il dépend de l'instrument et diminue à mesure que la fréquence augmente.
La cible de champ proche est consisté d’un mono filament de nylon parallèle de 100 microns de diamètre
Procédures
1. Appliquez du gel sur la surface à vérifier
2. Placez le transducteur au-dessus de la cible de résolution du champ proche et perpendiculairement aux fils. (Les fils doivent apparaître sous forme de points, pas de lignes).
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.) pour maximiser la résolution
4. Gelez l'image pendant que les cibles du champ proche sont clairement affichées.
5. Comptez le nombre de fils de la cible de champ proche que vous pouvez voir. En soustrayant ce nombre à partir du nombre total de cibles vous donne la mesure de la zone morte.
Ex: nombre total de cibles dans le groupe = 5
Nombre de cibles réellement vues = 3
Zone morte distance = 5 - 3 = 2 mm
6. Enregistrez cette distance et comparez-la aux mesures de base.
GROUPE DE DISTANCE VERTICAL
ATTENTION: Pour enregistrer des mesures de distance verticale précises, NE PAS APPLIQUER DE PRESSION SUR LA SURFACE DE NUMÉRISATION!
Le groupe de distances verticales est utile pour de nombreuses mesures. Ce groupe évalue la profondeur de pénétration, le profil du faisceau, la largeur de la réponse latérale, la verticale d’étalonnage de la distance et zone focale d'un système d'imagerie. Un plan vertical est un plan perpendiculaire au plan de la membrane de balayage et perpendiculaire aux fils de cible.
Procédures de test de profondeur de pénétration
1. Appliquez du gel de couplage sur la surface
2. Positionnez le transducteur pour acquérir une image d'une cible plane verticale. (Les fils doivent apparaître sous forme de points, pas de lignes).
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.)
4. Alignez la sonde de sorte que toutes les cibles verticales soient affichées à un niveau maximum d'intensité.
5. Veillez à ne pas confondre le bruit électronique avec les échos de fond rétrodiffusés. Le bruit électronique bougera mais sera rétrodiffusé les échos resteront immobiles tout en maintenant le transducteur dans un emploi stable.
6. Geler l'image.
7. Mesurer la distance entre la surface de balayage et les derniers échos identifiables dus à la diffusion.
8. Notez cette distance sur une feuille d’enregistrement et comparez-la à la profondeur de base.
Procédures de test du profil de faisceau, de la zone focale et de la largeur de réponse latérale
Le profil du faisceau est la forme du faisceau ultrasonore. Un profil de faisceau typique est montré à la figure 2 ci dessous. La région la plus étroite dans le profil du faisceau indique le point focal. Par convention, la région entourant le point focal avec intensité la zone focale est dans les 3 dB maximum. Les meilleures images sont obtenues dans la zone focale. Le groupe cible fil vertical est utile pour déterminer le profil du faisceau et zone focale d'un système.
Procédures de test du profil de faisceau, de la zone focale et de la largeur de réponse latérale
1. Appliquez du gel de couplage sur la surface
2. Placez le transducteur dans un plan vertical. (Les fils doivent apparaître sous forme de points, pas de lignes).
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.) comme pour un foie «normal».
4. Alignez la sonde de sorte que toutes les cibles verticales soient affichées au maximum d’intensité permettant d’assurer que le transducteur imite un plan vertical.
5. Gelez l'image
6. Certaines cibles apparaîtront sous forme de courtes lignes horizontales plutôt que de points sur l’image figée.
7. Mesurer la longueur horizontale des cibles.
8. Si une courbe lisse est dessinée pour relier le bord des cibles, le profil du faisceau est facilement discernable.
9. Si vous utilisez un transducteur à focale variable, répéter la procédure ci-dessus pour plusieurs zones focales (ces paramètres les plus couramment utilisés sont recommandés).
10. Enregistrez le point focal
Calibrage de la distance verticale
Une distance verticale se définie comme la distance le long de l'axe du faisceau.
Procédures d'essai de distance verticale
1. Appliquez du gel sur la surface
2. Placez le transducteur dans un plan vertical. (Les fils doivent apparaître sous forme de points, pas de lignes). Ne pas appliquer de pression excessive, car cela pourrait comprimer temporairement la cible et fausser les mesures.
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.)
4. Alignez la sonde de sorte que toutes les cibles verticales soient affichées avec un maximum de niveau d'intensité.
5. Gelez l'image
6. Mesurer les distances entre deux fils à différents profondeurs ou aligner les échos sur les marqueurs d’affichage à des fins de comparaison.
7. Enregistrez ces mesures.
8. Comparez les valeurs mesurées avec les distances de base enregistrées.
GROUPES AXIAL / LATÉRAUX DE RÉSOLUTION
La résolution axiale est définie comme la capacité d'un système à ultrasons à définir des objets à proximité immédiate le long de l'axe du faisceau. En d’autres termes, à quelle distance deux objets doivent-ils être placés le long de l'axe du faisceau tout en étant détectés comme deux objets distincts?
La résolution latérale est similaire à la résolution axiale, sauf qu'elle concerne la résolution perpendiculaire à l'axe du faisceau. La résolution latérale s’améliorera avec un rétrécissement de la largeur du faisceau. Par conséquent, dans la zone focale, la résolution latérale sera meilleure.
Le modèle 054GS a deux groupes cibles combinés de résolution axiale et latérale.
Le premier groupe, à une profondeur de 3 cm, est conçu pour les sondes de 5 MHz et plus.
Il est constitué de 13 fils de nylon parallèles de 80 microns de diamètre. Dans la figure 3, ils sont étiquetés de A1 à A7 pour évaluer la résolution latérale et B1 à B6 pour évaluer la résolution axiale. Le tableau 1 indique les fils à utiliser pour évaluer les différentes distances.
La deuxième cible est située à une profondeur de 11 cm pour l’évaluation des sondes basses fréquences.
Il est constitué de 11 fils de nylon parallèles de 80 microns de diamètre. Figure 4, les cibles sont étiquetées de C1 à C6 pour évaluer la résolution latérale et D1 à D5 à évaluer la résolution axiale. Le tableau 2 indique les fils utilisés pour évaluer les différentes résolutions de distance.
Procédures de test de résolution axiale ou latérale
1. Appliquez du gel sur la surface
2. Positionnez le transducteur au-dessus des cibles de résolution axiale dans un plan vertical.
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.)
4. Alignez la sonde de sorte que toutes les cibles soient affichées à leur intensité maximale.
5. Gelez l'image
6. Examinez l’image pour déterminer la dernière paire de fils à distinguer comme deux entités distinctes. Si la dernière paire de fils à résoudre est séparée par 1 mm alors enregistrez la résolution axiale comme étant «entre
0,5 mm et 1,0 mm ”.
La résolution latérale est similaire à la résolution axiale, sauf qu'elle concerne la résolution perpendiculaire à l'axe du faisceau. La résolution latérale s’améliorera avec un rétrécissement de la largeur du faisceau. Par conséquent, dans la zone focale, la résolution latérale sera meilleure.
Les cibles de résolution latérale sont positionnées à des profondeurs de 3 et 11 cm.
Les fils sont espacés horizontalement à 4, 3, 2, 1, 0,5 et 0,25 mm du bord
à bord à la profondeur de 3 cm. À la profondeur de 11 cm, six fils parallèles sont horizontaux espacés de 5, 4, 3, 2 et 1 mm. Ces cibles sont conçues pour évaluer la résolution latérale du système d'imagerie.
Procédures de test de résolution latérale
1. Appliquez du gel sur la surface
2. Positionnez le transducteur au-dessus des cibles de résolution axiale dans un plan vertical.
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.)
4. Alignez la sonde de sorte que toutes les cibles soient affichées à leur intensité maximale.
5. Gelez l'image
6. Examinez l’image pour déterminer la distance entre les deux derniers fils afin d’être défini comme deux objets distincts.
7. Notez cette distance en résolution latérale.
CYLINDRES
Les machines ont tendance à représenter des structures à faible contraste plus petites qu'elles ne le sont
Il est souhaitable que ces effets soient minimes.
Dans le modèle 054GS, cinq cylindres sans dispersion sont fournis dans le fantôme pour tester la capacité d'une machine à imager des structures ressemblant à des kystes sur une gamme de profondeurs. Les cylindres sont de 8 mm de diamètre et situés à des profondeurs de 4, 7, 10, 13 et 16 cm.
Procédures de test des cylindres
1. Appliquez du gel sur la surface
2. Placez le transducteur au-dessus du kyste et perpendiculairement aux fils.
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.)
4. Alignez la sonde de sorte que la cible soit maximisée.
5. Gelez l'image
6. Observez l'aspect général de la tumeur.
7. Une analyse plus détaillée peut être effectuée en mesurant la largeur et la hauteur de la masse.
8. Notez vos observations.
CIBLES D'ÉCHELLE DE GRIS
Dans le modèle 054GS, six cylindres ayant un contraste allant de l’anéchoïque à hyperéchogène.
Le diamètre du cylindre est de 8 mm à une profondeur de 4 cm. Ces masses sont utiles pour déterminer la capacité du système à ultrasons à distinguer les cibles de niveaux de gris différents.
Procédures de test des cibles à échelle de gris
1. Appliquez du gel sur la surface
2. Placez le transducteur au-dessus de la tumeur et perpendiculairement aux fils.
(La tumeur doit apparaître comme une région circulaire).
3. Ajustez les réglages de l’instrument (gain, etc.)
4. Alignez la sonde de sorte que la cible soit maximisée.
5. Gelez l'image
6. Observez l'aspect général de la tumeur. Notez si vous êtes capable de voir la Masse.
Sensibilité
La profondeur de pénétration maximale est déterminée en mesurant la profondeur dans le fantôme à partir de laquelle l’écho ultrasonore utile disparaît
La profondeur de pénétration permet de définir la profondeur maximale d’exploration (dépend des caractéristiques de chaque sonde).Pour notre exemple ci-dessus, elle correspond à la zone la plus claire
retour controle qualité
retour controle qualité
retour controle qualité
retour controle qualité
retour controle qualité
retour controle qualité
retour controle qualité